# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Základní údaje:

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni

IČO:	497 77 513

Adresa sídla:	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Osoby oprávněné za

zadavatele jednat:	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

Uchazeč:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná

jednat jménem či za uchazeče:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoby zmocněné

k zastupování:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Telefonní/faxové spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mailové spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

NABÍDKOVÁ CENA - ZAHRANIČNÍ UCHAZEČ:

| Předmět plnění | Počet kusů | Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ název Zařízení dle části veřejné zakázky, do níž podává nabídku] | 1 kus | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

NABÍDKOVÁ CENA - UCHAZEČ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

| Předmět plnění | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ název Zařízení dle části veřejné zakázky, do níž podává nabídku] | 1 kus | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Uchazeč:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona	- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona	- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona	- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení k nabídce uchazeče

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,

- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,

- si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,

- s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,

- uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,

- uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 5 zadávací dokumentace:

Závazný návrh kupní smlouvy

Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

  - Kupující:						Západočeská univerzita v Plzni

- sídlo:						Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

zastoupený:				doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

- bank. spojení:			Komerční banka a.s., Plzeň-město

- číslo účtu:				4811530257/0100

IČO:						49777 513

DIČ:						CZ49777513

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

  - Prodávající:								[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- sídlo/místo podnikání:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- jednající/zastoupený:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- bank. spojení:						[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- číslo účtu:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:									[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:									[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

## tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu“, část [DOPLNÍ UCHAZEČ];

## v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího;

## Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;

## Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

## UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

II.

- Předmět Smlouvy

  - Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu nový, plně funkční a kompletní [DOPLNÍ UCHAZEČ dle předmětu plnění té části veřejné zakázky, o kterou se uchází]s příslušenstvím, a to včetně příslušného a plnohodnotného softwaru s udělením příslušných licencí tak, aby bylo umožněno jejich plné využití (dále jen „Zboží“) a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží.

  - Přesná specifikace Zboží a jeho příslušenství je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

  - Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit kupní cenu za Zboží.

  - Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava Zboží do místa plnění dle čl. III. této Smlouvy (včetně případného transportního pojištění zboží), instalace, montáž, kalibrace a prvotní nastavení Zboží a jeho uvedení do provozu včetně jeho připojení ke zdrojům energií na Kupujícím určeném místě, prověření bezchybné funkčnosti, instalace příslušného software a předvedení základních funkcí a parametrů. Bez řádného předvedení veškerých základních funkcí a parametrů Zboží vymezeného v Příloze č. 1 této Smlouvy Prodávajícím je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít.

  - Prodávající se zavazuje dodat příslušnou průvodní dokumentaci včetně uživatelské příručky a dokumentace o posouzení a omezení rizika. Dokumentace ke Zboží musí obsahovat popis řídícího softwaru s přesným popisem parametrů všech rozhraní a musí být dodána dokumentace k mikroskopu i k obrazové analýze, včetně popsaných obrázků a základních informací o údržbě mikroskopu. Vše v českém nebo v anglickém jazyce, v tištěné i v elektronické podobě, odpovídající jazykové verzi dodanému softwaru a hardwaru a musí popisovat veškerou práci se Zbožím a operace údržby prováděné uživatelem. Součástí dokumentace musí být položkový seznam náhradních dílů s aktuálními jednotkovými cenami a předpokládanými intervaly výměny (v hodinách provozu), přičemž Kupující předpokládá, že po dobu 36 měsíců od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím bude Zboží v provozu celkem 3000 hodin. Dále musí být součástí položkového seznamu hodinová sazba technika a případné další nutné náklady spojené se servisní činností dodavatele (doprava do místa plnění, ubytování, apod., a to v aktuálních cenách). Pokud je pro provoz předmětu plnění nezbytné, musí být součástí dokumentace také platné kalibrační listy pro technické parametry uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství a nářadí nutné pro zajištění běžného provozu dodávaného Zboží a běžnou údržbu.

  - Prodávající je rovněž povinen v místě plnění, přímo na dodávaném Zboží, provést základní zaškolení obsluhy Kupujícího v celkovém rozsahu 32 hodin pro 2-4 osoby. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy Zboží, všech součástí dodávky Zboží a softwaru v plném rozsahu.

  - Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž zkušební provoz a pokročilé zaškolení obsluhy, obojí dle článku VI. této Smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu maintenance/upgrade pro každý modul/licenci dodaného softwaru, a to po dobu trvání záruční lhůty.

  - Kupující se zavazuje Zboží dodané Prodávajícím za podmínek stanovených body 2.1 až 2.9 této Smlouvy převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této Smlouvě.

III.

- Doba a místo plnění, užívání software

3.1	Prodávající se zavazuje, že odevzdá Kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. II. odst. 2.1 až 2.8 této Smlouvy nejpozději do sedmi (7) měsíců od uzavření této Smlouvy, přičemž činnost uvedenou v čl. 2.9 kapitoly II. této smlouvy bude poskytovat po celou dobu záruční lhůty. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v  této Smlouvě, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody.

3.2	O předání a převzetí Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Součástí protokolu o předání a převzetí Zboží bude potvrzení o splnění všech povinností Prodávajícího dle čl. II. této Smlouvy, přičemž není dotčeno ujednání uvedené v odst. 2.9 v kapitole II. této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případě, že toto vykazuje vady.

3.3	Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle Smlouvy smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečí škody na Zboží nese až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího Prodávající.

3.4	Místem plnění je Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň.

3.5 Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Kupujícímu ode dne převzetí Zboží oprávnění užívat software. Právo užívání software - licence je poskytována jako neomezená časově, teritoriálně, její cena je zahrnutá v kupní ceně Zboží, je převoditelné s právem sublicence a je postupitelné bez souhlasu Prodávajícího. Kupující není povinen tuto licenci využívat.

  - Prodávající tímto prohlašuje, že je na základě svého právního vztahu s autorem/vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu oprávněn poskytnout licence specifikované v čl. II této Smlouvy. Prodávající souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva Kupujícího v souvislosti s poskytnutými licencemi nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, je Prodávající povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit kupujícímu vzniklou škodu.

  - V případě, že prohlášení uvedené Prodávajícím v bodě 3.6 se ukáže být nepravdivým, či licence bude v rozporu s výše uvedeným prohlášením Prodávajícího neplatná či poskytnuta v nedostatečném rozsahu, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové kupní ceny, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody. V takovémto případě je Kupující též oprávněn vyzvat Prodávajícího k dodatečnému zajištění licence v potřebném rozsahu, přičemž v případě nebude-li tato povinnost ze strany Prodávajícího splněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Prodávajícím, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy.

IV.

- Kupní cena a platební podmínky

  - Kupní cena Zboží je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.

  - A: [PRO PRODÁVAJÍCIHO Z ČR] Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží sjednanou kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]korun českých),

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%,

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých),

kupní cena včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]korun českých).

B: [PRO ZAHRANIČNÍHO PRODÁVAJÍCIHO] Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží řádně a včas sjednanou kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],-Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých).

4.3	Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s odevzdáním i převzetím Zboží dle této Smlouvy. Cena zahrnuje zejména balení, transport a vykládku Zboží na místě instalace vč. manipulační techniky a veškeré pojištění dodávky, instalaci, montáž, kalibraci Zboží, prvotní nastavení, uvedení Zboží do provozu včetně připojení ke zdrojům energií, prověření bezchybné funkčnosti, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky dle bodu 2.5 této Smlouvy, záruku za jakost po dobu 36 měsíců, zkušební provoz v délce trvání 30 kalendářních dní, telefonickou podporu po dobu trvání záruky za jakost, jakož i zaškolení členů obsluhy Zboží v rozsahu sjednaném v bodu 2.7 a 6.3 této Smlouvy, služby záručního a pozáručního servisu dle článku VIII. této Smlouvy, služby pozáručních konzultací dle bodu 8.3 této Smlouvy a maintenance/upgrade pro každou licenci dodaného softwaru po dobu trvání záruky za jakost.

4.4	Kupní cena za Zboží bude Kupujícím uhrazena ve třech dílčích platbách takto:

10 % z celkové kupní ceny po dodání softwaru a manuálů k softwaru pro řízení Zboží Prodávajícím ve prospěch Kupujícího proti dokumentům: faktura (jeden originál a jedna kopie), jeden originál protokolu o převzetí a odsouhlasení softwaru a manuálu pro řízení Zboží podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

50 % z celkové kupní ceny po provedení kontroly základních částí Zboží a jejich připravenosti k expedici z výrobního závodu. Kontrola bude provedena oprávněným zástupcem Kupujícího (cestovné na náklady Kupujícího) ve spolupráci se zástupcem Prodávajícího proti dokumentům: faktura (jeden originál a jedna kopie), jeden originál protokolu o kontrole připravenosti podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

40 % z celkové kupní ceny po řádném dodání Zboží a řádné realizaci montáže dodaného Zboží Prodávajícím, jeho uvedení do provozu vč. předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů, provedení zaškolení příslušných pracovníků/členů obsluhy Zboží Kupujícího a po jednoměsíčním zkušebním provozu, vše v rozsahu uvedeném v této Smlouvě proti dokumentům: faktura (jeden originál a jedna kopie), jeden originál předávacího protokolu o uvedení do provozu, jeden originál protokolu o ukončení zkušebního provozu a jeden originál protokolu o zaškolení členů obsluhy, všechny protokoly podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že uhrazením 3. platby ve výši 40 % z celkové kupní ceny není dotčeno ujednání uvedené v odst. 2.9 v kapitole II. této Smlouvy.

4.5	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

4.6	Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Nastanou-li takové objektivní okolnosti, které nezavinil Zadavatel, zejména pak zpoždění dostupnosti relevantních finančních prostředků, má Zadavatel právo tuto lhůtu jednostranně prodloužit až o 30 kalendářních dnů.

Za důvod k uplatnění úroku z prodlení ze strany Prodávajícího s platbou Kupujícího není považováno pozdní přidělení prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

4.7	Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

4.8	Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Kupujícího z důvodu uvedeného v bodu 4.6 Smlouvy sjednaly strany této Smlouvy následující postup pro odklad platby: Kupující je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace písemně oznámit Prodávajícímu. Ode dne, kdy Prodávající toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu o dobu až 30 kalendářních dnů.

4.9	V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Tento úrok z prodlení se neuplatní v případě, že dojde k odkladu platby v závislosti na uvolňování prostředků z OP VaVpI dle čl. 4.6 a 4.8 této Smlouvy.

4.10	Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávajícímu, proti fakturované kupní ceně.

4.11 Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1	Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plnění musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 této Smlouvy a musí být bez jakýchkoliv vad.

5.2	Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

5.3	Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.4	Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.5	Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu minimálně 3 let od ukončení OP VaVpI, nejméně však do roku 2021. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

5.6	Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán Operačního programu VaVpI bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 3 let od ukončení operačního programu, k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8, 9 a 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění). Řídící orgán Operačního programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele prodávajícího (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů http://www.msmt.cz/file/14585).

5.7	Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

5.8	Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.9	Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího ve smyslu ust. § 147a ZVZ, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 147a ZVZ. Dodavatel je ve smyslu ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen předkládat Kupujícímu seznam subdodavatelů v termínech a rozsahu tam uvedeném. V případě porušení zákonných povinností stanovených prodávajícímu v ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ odpovídá dodavatel za škodu způsobenou porušením povinnosti Kupujícímu v plné výši.

5.10 Smluvní strany se dohodly a Prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za Prodávajícího ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.: 			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Změna této osoby musí být Kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.

  - Strany se dohodly a Kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají realizace plnění této Smlouvy, je:

[UCHAZEČ ponechá pouze odstavec vztahující se k té části veřejné zakázky, o kterou se uchází]

Pro Část 1 veřejné zakázky

jméno:	doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

email:	skal@kkm.zcu.cz

tel.: 		377 638 063

pro Část 2 veřejné zakázky

jméno:	doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

email:	skal@kkm.zcu.cz

tel.:	     377 638 063

- 5.12. Jakákoli jednání učiněná prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres a telefonních kontaktů nezakládají změnu této Smlouvy a nepůjde tak o dodatky dle bodu 10.3 této Smlouvy.

- VI.

- Zkušební provoz

- 6.1	Prodávající bude povinen ihned po podpisu předávacího protokolu umožnit Kupujícímu zkušební provoz v délce trvání třiceti (30) kalendářních dní, během něhož bude Kupující moci ověřit, zda Zboží splňuje požadavky Kupujícího specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- 6.2	V případě, že Kupující během zkušebního provozu zjistí, že Zboží nesplňuje požadavky stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy, bude Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 6.3	Prodávající bude povinen nejdříve 20. kalendářní den a nejpozději do konce zkušebního provozu, provést pokročilé zaškolení 2 až 4 členů obsluhy Zboží v místě plnění této Smlouvy, přímo na dodaném Zboží v rozsahu minimálně 16 hodin. Obsahovou náplní pokročilého zaškolení bude realizace nadstavbového školení nad základní školení na dodaném Zboží, kdy bude integrováno využití znalostí ze zkušebního provozu pro zvládnutí specifických měření/testů a propojení získaných znalostí k provádění pokročilých analýz a specifických činností za účelem výzkumu a vývoje.

- 6.4	V případě, že se v průběhu zkušebního provozu vyskytnou jakékoli vady, bude uplatněn postup dle článku VII. Záruka za jakost této Smlouvy a délka trvání zkušebního provozu bude prodloužena o příslušnou délku oprav.

- 6.5	O řádném ukončení zkušebního provozu a provedení pokročilého zaškolení dle bodu 6.3 této Smlouvy bude sepsán Protokol o ukončení zkušebního provozu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- VII.

- Záruka za jakost

7.1 	Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost o délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí Zboží.

7.2	Kupující je povinen písemně ohlásit Prodávajícímu na e-mailovou adresu [DOPLNÍ UCHAZEČ] záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. K odstranění vady může Prodávající nastoupit v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hodinou. Nástupem k odstranění vady se rozumí dostavení se servisního technika (zástupce Prodávajícího) na místo určené Kupujícím za účelem odstranění ohlášené vady Zboží. Opravy provede Prodávající na vlastní náklady bezodkladně, jinak v technicky přiměřené lhůtě, na které se vždy písemně dohodnou, a bude max. 20 dní od písemného (prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené výše) ohlášení Prodávajícímu.

7.3 V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím Prodávajícímu po uvedení Zboží do provozu v místě plnění.

7.4 V případě nedodržení lhůt v bodu 7.1 až 7.3 této Smlouvy je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.

7.5	Záruční vada je včas uplatněná odesláním ohlášení v poslední den záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací či zásahem, nebo mechanickým poškozením přístroje Kupujícím.

VIII.

Služby záručního a pozáručního servisu

8.1 Prodávající je povinen po dobu 36 měsíců od okamžiku převzetí Zboží ze strany Kupujícího (tj. po dobu záruky za jakost) poskytovat bezplatně služby záručního servisu.

8.2 V rámci služeb záručního servisu je Prodávající povinen:

- poskytovat veškeré servisní úkony tak, aby po celou výše uvedenou dobu záruky Zboží splňovalo požadavky Kupujícího specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy. Úkony v rámci záručního servisu se rozumí výměna/oprava vadných (nefunkčních) dílů a příslušenství, doplňování/výměna provozních náplní, odstraňování vad Zboží či vad způsobených provozem Zboží, provádění seřizování a ověřování Zboží, prováděním kalibrací a validací Zboží,

- dodávat všechny náhradní díly, příslušenství, provozní kapaliny a náplně, další vybavení či příslušenství nezbytné pro zajištění provozu/činností Zboží. Kupující předpokládá, že po dobu 36 měsíců od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím bude Zboží v provozu celkem 3.000 hodin. Náhradní díly je Prodávající povinen dodávat na základě písemné výzvy Kupujícího, přičemž lhůta pro dodání bude stanovena ve výzvě,

- při uvedení Zboží do provozu poskytnout technickou podporu,

- poskytovat telefonickou podporu, která musí být poskytována v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hod. v českém nebo anglickém jazyce na telefonním čísle [DOPLNÍ UCHAZEČ].

8.3	Prodávající je povinen poskytovat také bezplatné služby pozáručních konzultací, a to po dobu 96 měsíců následujících od okamžiku skončení záruky za jakost Zboží dle článku VII této Smlouvy.

8.4	E-mailové konzultace dle bodu 8.3 této Smlouvy budou poskytovány bezplatně v českém nebo v anglickém jazyce na e-mailové adrese [DOPLNÍ UCHAZEČ].

8.5	Prodávající je povinen na písemnou (e-mailovou) žádost Kupujícího reagovat do 48 hodin od doručení e-mailové zprávy, nebude-li s Kupujícím písemně dohodnuto jinak.

8.6	V případě prodlení Prodávajícího s písemnou reakcí na žádost Kupujícího stanovenou v bodu 8.5 této Smlouvy, zavazuje se Prodávající uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody.

IX.

Odstoupení od smlouvy

  - Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

  - Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, pokud druhá strana poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:

  - na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy, a to ani ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

  - na straně Prodávajícího, jestliže byť i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,

  - na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,

  - na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

  - na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené touto Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady.

  - Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

10.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2	Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

10.3	Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude každé oznámení, souhlas, či jiná komunikace činěno výhradně písemnou formou, jakékoli jednání Smluvních stran činěné po telefonu či ústně je právně neúčinné.

10.4	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.

10.5	Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

10.6	Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město

10.7	Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

10.8	Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace Zboží

10.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne ……………………						V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Kupujícího:										Za Prodávajícího:

Západočeská univerzita v Plzni				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………			……………………………………………

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.			[DOPLNÍ UCHAZEČ– obchodní firma + osoba

rektorka														oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 1 Kupní smlouvy – parametry dodávaného Zboží – část 1

[UCHAZEČ ponechá pouze tabulku vztahující se k té části veřejné zakázky, o kterou se uchází]

Pro část 1 veřejné zakázky

Komplex přístrojů pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu Tabulka prokazující splnění požadavků

Zařízení umožňuje a splňuje následující požadované parametry*:

ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY

Skenovací elektronový mikroskop s ultra-vysokým rozlišením (dále jen SEM) je vybaven Schottkyho autoemisní katodou s vysokou stabilitou proudu elektronového svazku. SEM poskytuje maximální flexibilitu při práci ve vysokém rozlišení (nízký proud svazku) a zároveň rychlou prací (vysoké proudy svazku). Pro snímání obrazu je SEM vybaven dvěma detektory sekundárních elektronů (detektor SE (detektor sekundárních elektronů) umístěný uvnitř kolony – optické soustavy, tzv. In-Lens nebo In Column, dále označovaný jako "InLens" a komorový detektor) a dvěma detektory zpětně odražených elektronů. Pro analýzu chemického složení je použit energiově-disperzní (EDS) spektrometr, pro charakterizaci krystalografie zkoumaného vzorku je použit detektor difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Pro pozorování tenkých fólií je součástí systému STEM (skenovací transmisní elektronová mikroskopie) detektor a další vybavení nezbytné pro pozorování v prošlých elektronech. Pro přípravu vzorků “in situ“ bude dodán FIB (Focus Ion Beam). Duální systém dvou svazků umožňuje přímo v komoře pozorovat daný vzorek a zároveň ve stejný čas také odebírat tenké řezy pomocí FIB. Systém dále obsahuje min. jeden GIS- Gas Injection systém a min. jeden manipulátor pro práci s malými objekty připravenými FIB. Pro provádění deformačních experimentů velmi malých vzorků je systém vybaven zařízením pro tahové a tlakové zkoušky vzorků o rozměrech od několika mikrometrů až do několika desítek mikrometrů, včetně softwaru pro řízení, záznam a hodnocení experimentů.

1.1 SEM-FIB mikroskop

SEM je vybaven Schottkyho katodou (FEG zdroj) schopnou poskytnout dostatečně vysoké proudy elektronového svazku, současně vykazuje maximální stabilitu proudu svazku potřebnou pro EBSD analýzu (≤ 0,2 % za hodinu). Je zaručena funkčnost FEG zdroje min. 3 roky od data převzetí předmětu plnění. SEM poskytuje vysokou flexibilitu mezi prací ve vysokém rozlišení (nízké proudy) a rychlou prací (vysoké proudy svazku). Je zajištěno lokální odstraňování uhlovodíkové kontaminace na povrchu, jinak než pomocí FIB (např. komorovým plasma cleanerem). Záložní zdroj napájení (UPS) pro nouzový chod a bezpečné odstavení celého systému (tj. SEM včetně analytických doplňků a příslušenství) při výpadku proudu je součástí dodávky. Je umožněno snímat obraz současně více detektory a míchat signál ze zvolených detektorů v libovolném poměru. Je umožněno zobrazovat najednou signál alespoň ze dvou zvolených detektorů. Je umožněno pracovat s magnetickými vzorky a mikroskop obsahuje objektiv bez imerzního pole (tj. bez magnetického pole unikajícího vně objektivové čočky). SEM umožňuje pozorovat a analyzovat i elektricky nevodivé vzorky bez předchozích úprav (pokovení apod.), aniž by docházelo k nabíjení při zachování vysoké rozlišovací schopnosti při použití všech detektorů. Pro tyto účely má mikroskop možnost pracovat v režimu nízkého vakua při tlaku v rozsahu alespoň řádově desítek Pa. Při analýze elektricky nevodivých vzorků je možné používat všechny detektory bez omezení včetně analytických detektorů EDX, EBSD. Optika SEM umožňuje pozorování a analýzu libovolných magnetických vzorků. Je umožněno zobrazení a analýzy i feromagnetických vzorků ve vysokém rozlišení i při krátké pracovní vzdálenosti a za nízkých urychlovacích napětí. Žádný z nabízených detektorů není zalévaný dusíkem. Možnost přechodu mezi náklonem vzorku pro práci s EBSD+EDS a nulovým náklonem, umožňujícím použití EDS a všech zobrazovacích detektorů, bez otevírání komory nebo manipulace se vzorkem. Dodávku tvoří kompletní autonomní systém, vyžadující pouze připojení k síti 230V/50Hz. Součástí dodávky je korelativní mikroskopie včetně všeho příslušenství nezbytného pro plnou využitelnost této metody (software, držáky vzorků). V případě nezbytnosti bude součástí dodávky úprava světelného mikroskopu nebo jeho software.

Minimální parametry elektronové soustavy:

- Urychlovací napětí (AV) v rozsahu minimálně 0,4 kV – 30 kV v krocích po 10 V. - SEM poskytuje ultra-vysoké rozlišení při optimální pracovní vzdálenosti. - Rozlišení < 1 nm @30 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek). - Rozlišení ≤ 1,1 nm @15 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek). - Rozlišení ≤ 2 nm @ 1 kV (AV při nulovém potenciálu na stolku, neutrální vzorek). - V módu vysokého vakua je požadované rozlišení garantováno v celém rozsahu AV. - SEM poskytuje maximální rozsah zvětšení bez nutnosti změny WD (pracovní vzdálenosti) nebo přeostření (vztaženo na formát polaroidu 128 x 96 mm). - Zvětšení min.: 32 x – 1 000 000 x pro SE-detektor. - Automaticky řízená start-up procedura elektronového děla.

SEM obsahuje FIB – fokusovatelný svazek iontů Galia

s těmito minimálními parametry: - Rozlišení < 5 nm @ 30 kV. - Typ UHV. - Životnost zdroje je min. 1300 h. - Optika obsahuje dvě elektrostatické čočky vestavěné, elektrostatický beam-blanking. - Stigmátor se skládá z 8 elektrostatických pólů. - Změna velikosti apertury je motorizovaná. - Fokus – hrubý/jemný. - Zvětšení při zobrazení FIBem minimálně v rozmezí 300 x až 500 000 x. - Software pro ovládání FIB umožňuje pomocí iontového svazku výrobu malých vzorků libovolných tvarů, jejichž tvar je možno uživatelsky zadat (tj. nejen fólie pro STEM). Tvar vzorku je možné nakreslit/ definovat přímo v softwaru mikroskopu, nebo bude speciální software pro kreslení vzorků součástí nabídky mikroskopu. - Ovládání FIB je plně integrované v ovládacím programu s indikací všech důležitých parametrů zdroje a možností jejich nastavení.

GIS

- Součástí mikroskopu je jednoduchý GIS systém pro jednu látku (včetně Pt náplně min. 2 g) pro možnost depozice materiálu nebo naleptávání povrchu vzorku. - Ovládání je integrováno v základním uživatelském rozhraní.

Detekční systém

SEM je vybaven minimálně dvěma detektory sekundárních elektronů (SE): - Komorový SE detektor typ Everhart-Thornley pro topografický kontrast. - „InLens" SE detektor pro maximální rozlišovací schopnost.

STEM

- SEM je vybaven zasunovatelným nebo odnímatelným STEM detektorem na procházející elektrony včetně vhodného držáku vzorků a veškerého nezbytného příslušenství. - Na tenkých fóliích pozorovaných STEM detektorem je možné stanovit lokální chemické složení a rovněž krystalografickou orientaci pozorovaných objektů – zrn, částic apod. - Součástí systému je minimálně jeden nanomanipulátor umožňující přípravu lamel pro TEM (transmisní elektronový mikroskop) a rovněž manipulaci s dalšími malými objekty připravenými FIB.

BSE

- SEM je vybaven minimálně dvěma detektory zpětně odražených elektronů (BSE): - „InLens" BSE detektor pro zobrazení chemického kontrastu. - BSE komorový detektor pro zobrazení kontrastu závisejícího na krystalové orientaci. - Pomocí BSE detektorů je možné pozorovat kontrast v závislosti na odlišné krystalové orientaci, kontrast v závislosti na odlišném chemickém složení a kontrast polymorfních materiálů. - BSE detektor umístěný v komoře neomezuje libovolné pohyby stolku se vzorkem, ať už sám o sobě či svými přívody, tj. například motorizovaný výsuvný nebo integrovaný bez přesahů do pólového nástavce. - BSE detektor komorový je vícekanálový s min. počtem čtyř (4) kanálů. - Detektor BSE je schopný v komoře pracovat s nízkoenergiovým signálem, tj. při energii BSE vyšší nebo rovné 1,5 keV.

Komora

- Komora umožňuje pozorování rozměrných vzorků o jejich velikosti min. průměr 100 mm, 50 mm výška, dále komora umožňuje umístění a bezpečnou práci deformačního systému a dalších nezbytných komponent. - Vnitřní prostor komory je za účelem výměny vzorků volně přístupný bez použití nářadí. - Konstrukce komory zajišťuje pozici všech detektorů v komoře tak, aby umožňovala současnou akvizici ze všech detektorů pro mikroanalýzu (EDS, EBSD) bez nutnosti refokusace. - Pracovní vzdálenost pro mikroanalýzy je ≤ 10 mm. Při této vzdálenosti je umožněno současné snímání obrazu pomocí BSE detektoru. - Po osazení všech požadovaných detektorů komora poskytuje minimálně dva neobsazené porty pro připojení dalšího detektoru nebo jiného příslušenství. SEM je vybaven minimálně jednou komorovou kamerou. - Systém umožňuje vyčerpání komory po výměně vzorků na nejvyšší pracovní vakuum do 3,5 min. Pokud nebude tento požadavek splněn, bude systém vybaven přídavným Air Lockem a držáky vzorků pro všechny požadované metody a detektory budou s tímto Air Lockem kompatabilní. - Celá komora včetně příslušenství je usazena na vhodném antivibračním systému.

Motorizovaný stolek

- Rozměry X≥100, Y≥100, Z≥55 mm, minimální náklon -10 ° až 70 °, plynulá rotace 360 °. - Minimálně pět os. - Umožňuje montáž dalšího příslušenství, jako např. Peltierova chladícího stolku, deformačního stolku, apod. - Stolek umožňuje eucentrický pohyb – tj. při náklonu stolku není nutné refokusovat na vzorek. - Stolek je kompucentrický – tj. možnost rotace kolem náhodně zvolené osy. - Rychlost skenování je možné nastavit v min. 10 krocích. - Zařízení je dodáno s veškerým vybavením potřebným pro okamžité použití všech nabízených detektorů (speciální držáky, software…).

EBSD

- Minimální rozlišení CCD kamery pro snímání EBSD je min. 1,2 MPx, volitelné režimy binningu: 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4, 5 × 5, 8 × 8. Automatická korekce náklonu vzorku a WD. Snímá a vyhodnocuje mapy orientace zrn (Eulerovy, HKL, UVW), detekce hranic zrn, provádí analýzu zrn (misorientace podél zvolené linie, velikost zrn - různé metody – lineární průsečíky, výpočtem z plochy, uživatelsky definovatelné, distribuce velikosti zrn), provádět statistiku velikosti částic, mapy kvality patternů, mapy fází, umožňuje vytváření vlastní databáze nových patternů dosud nekatalogizovaných fází. Umožňuje indexaci všech sedmi krystalografických soustav. EBSD detektor je vybaven detektory pro snímání FSE i BSE. - Je zajištěno motorické zasunování a vysunování detektoru do pracovní pozice a snadná kalibrace detektoru. - Software zahrnuje všechny funkce nutné pro akvizici, zpracování a zobrazení 3D EBSD dat včetně řezů zvolených uživatelem v rámci 3D zobrazení dat (data získána postupným skenováním odebíraných vrstev materiálu pomocí FIB). Umožňuje automatické a programovatelné snímání 3D dat. - Bude dodána alespoň jedna mezinárodně uznávaná krystalografická databáze integrovaná a přístupná z prostředí SW pro EBSD. - Sešívání EBSD map pro mapování velkých oblastí. Zachování všech možností operací s analytickými daty i v sešitých EBSD mapách. - Při 70° náklonu není viditelná žádná distorze. - Možnost rychlého exportu dat do formátu DOC, DOCX nebo XLS.

EDS

- Piezoelektricky chlazený, vakuově utěsněný SSD detektor bez chlazení kapalným dusíkem, velikost aktivní plochy pro snímání EDX spekter 60 mm2, úhel snímání EDX spekter 0-45°, rozlišení Mn K ≤ 127 eV, rozlišení C K ≤ 50eV, propustnost signálu > 200 000 cps, count rates > 500 000 cps, umožňuje detekci všech prvků od Be po Pu, automatickou Pile-up korekci, korekci driftu. Dále umožňuje motorizované vysunování a zasunování do pracovní pozice. - Umožňuje následující analýzy: - Kvalitativní i kvantitativní prvkovou analýzu v libovolně zvoleném bodu, čtverci, libovolném tvaru definovaném uživatelem, oblasti vybrané na BSE snímku. - Kvalitativní a kvantitativní profilovou analýzu dle libovolně zvolené linie. - Kvalitativní, kvantitativní i fázový mapping. - Offline rekonstrukci spektra pro každý pixel z již uložené mapy. - Automatickou a manuální identifikaci píků. - Výsledkem kvantitativní analýzy jsou atomová a hmotnostní procenta. - Software zahrnuje všechny funkce nutné pro akvizici, zpracování a zobrazení 3D EDS dat včetně řezů zvolených uživatelem v rámci 3D zobrazení dat (data získána postupným skenováním odebíraných vrstev materiálu pomocí FIB). Dále umožňuje automatické a programovatelné snímání 3D dat. - Současně umožňuje sešívání EDS map pro mapování velkých oblastí. Zachování všech možností operací s analytickými daty i v sešitých EDS mapách. - Umožňuje rychlý export dat do formátu DOC, DOCX nebo XLS.

PC - SEM, mikroanalýza

- Součástí sestavy jsou minimálně dvě počítačové stanice s veškerým vybavením, přičemž dodavatel garantuje, že parametry dodaných počítačových stanic umožní efektivní práci s dodaným SEM_FIB mikroskopem. Součástí dodávky jsou celkem minimálně tři (3) LCD monitory o min. velikosti 22 palců. Na všech počítačích bude nainstalován stejný operační systém a stejný balík kancelářských programů (textový editor, tabulkový kalkulátor, atd.), do kterých lze exportovat výsledky ze softwaru SEM, mikroanalýzy, softwaru deformačního stolku. Na jedné z dodaných počítačových stanic bude nainstalován plně funkční software pro ovládání SEM a na jedné z dodaných počítačových stanic bude nainstalován kompletní funkční software pro ovládání a vyhodnocování mikroanalýz. - K softwaru pro ovládání a vyhodnocení SEM a mikroanalýz budou poskytnuty min. 2 licence pro možnost ovládání přes internet ze vzdáleného PC. Dodavatel zajistí zákaznickou podporu vč. aktualizace softwaru minimálně po dobu záruky. - Software umožňuje funkci překryvu všech získaných dat, obrazů ze SEM. - Bude dodána min. jedna off-line licence softwaru ke všem dodaným analytickým EDS-EBSD metodám, umožňující re-analýzu spekter, dat a re-export map, grafů a jiných datových interpretací. Tato zároveň umožňuje práci na jiném než dodaném PC bez nutnosti přístupu k operačnímu PC, který je součástí analytického systému. - Vytváření map prvků umožňuje získání informace o přítomnosti, distribuci a kvantitativním obsahu prvků v libovolné oblasti a podél libovolně zvolené linie v průběhu akvizice i po akvizici dat. Dále umožňuje dekonvoluci čar prvků při vytváření reálných prvkových distribučních map v průběhu akvizice i po akvizici dat. - Plná integrace uživatelského rozhraní EBSD + EDS do jednoho softwarového balíku. EDS i EBSD umožňuje funkci remote control a offline zpracování naměřených dat. - Všechny dodávané softwary budou v češtině nebo v angličtině a budou navzájem kompatibilní. - Pořízené snímky a data je možno uložit rovněž v běžných formátech typu jpg, tif, bmp, xls, doc.

1.2. Vybavení pro tahové a tlakové zkoušky malých vzorků v SEM

Zařízení pro provádění tahové, ohybové, únavové a tlakové zkoušky na nanopillarech s průměrem menším než 1 m v SEM-FIB mikroskopu a na vzorcích, jako jsou nanokompozitní vlákna. Tahovou zkoušku je možno provádět rovněž na plochých vzorcích s délkou aktivní části 1-10 m. Jsou splněny následující minimální požadavky na zařízení: - Systém je schopen mini-tahových, mini-ohybových a mini-tlakových testů “in-situ“ v SEM-FIB mikroskopu. - Systém je kompatibilní s vysokým vakuem. - Systém je snadno umístitelný do SEM-FIBu a zároveň, když není používán, je možné ho vysunout a z portu odstranit. - Minimální rozsah zátěžné síly 4 nN - 10 mN. Pokud bude daný rozsah pokryt větším počtem silových senzorů, budou nabídnuty všechny. - V případě, že silový senzor při běžném provozu v době trvání záruky je nezbytné vícekrát do roka vyměnit, bude součástí dodávky min. 15 ks silových senzorů. - Pokud pro provádění výše uvedených testů vyžadují dodané silové senzory další přídavné zařízení nebo speciální úpravu, budou tyto rovněž součástí dodávky pro všechny dodávané silové senzory. - Možnost měření prodloužení vzorků v rozmezích min. 2 nm - 35 m (ve všech třech osách). - Z toho rozsah skenování je min. do 1500 nm ("piezo scanner"), zbytek do 35 m min. jako "piezo stepper" s max. krokem 50 nm. - Je umožněno provádět tlakovou a ohybovou zkoušku kovových pillarů s průměrem v rozsahu cca 0,1-2 m . - Dále je umožněno provádět tahovou zkoušku vzorků s aktivní délkou od 1 m do 10 m . - Pro všechny druhy zkoušek a druhy a velikosti vzorků (v případě, že jsou pro provedení zkoušky nutné vzorky se dvěma volnými konci, tj. vzorek není na jedné straně pevně spojen s původním materiálem), bude zařízení umožňovat transport vzorků vyrobených FIBem a jejich umístění do zkušebních čelistí, aniž by musely být před zkoušením vyjmuty z mikroskopu. - Veškeré potřebné vybavení a materiál (např. držáky vzorků nebo polotovary, ze kterých se držáky vzorků vyrobí na místě FIBem) nezbytně nutný pro provádění výše uvedených testů v SEM-FIBu je rovněž součástí dodávky (min. pro 100 testů po dobu trvání záruky). - Řídící software umožňuje zobrazení a vyhodnocení výsledků všech mechanických zkoušek. - Software umožňuje min. záznam síla-posunutí z každého typu zkoušky. - Tento software bude v počtu jedné licence dodán a nainstalován. - V případě, kdy není možné zajistit provedení tahových i tlakových měření najednou (např. systém může být řešen pomocí univerzálních manipulátorů s výměnnými koncovými nástroji), dodané řešení bude umožňovat rychlou a uživatelem snadno proveditelnou výměnu nástrojů a součástí dodávky bude veškeré nezbytné příslušenství. Takové řešení bude v nabídce zřetelně uvedeno a popsáno. - Instalace systému a školení v místě instalace je zahrnuto v ceně zařízení. Součástí školení je rovněž předvedení přípravy vzorků pro miniaturní tahové/tlakové zkoušky. Pokud je potřeba provádět jakékoliv úpravy zařízení (např. držáků vzorků) uživatelem, budou tyto úpravy součástí zaškolení a bude k nim dodán rovněž písemný popis výroby.

V ceně sestavy je dále zahrnuto:

- Vybavení nezbytné k plnohodnotnému použití všech instalovaných zařízení, zejména analyzátorů. - Dodání minimálně následujícího vybavení: po min. 1 ks následujících držáků vzorků: univerzální držák pro metalografické vzorky o průměru 30 mm, držák pro rutinní zakládání vzorků do komory, který musí pojmout alespoň 6 ks vzorků o průměru 12 mm typu „stub“ + držák single stub pro jeden vzorek + držák ke STEM detektoru schopný pojmout alespoň 4 ks TEM mřížky, všechny speciální držáky, 70° nakloněný pro EBSD, 45° nakloněný univerzální držák. - Dodání po min. 1 ks uhlíková lepicí páska, sada nářadí potřebného pro upevnění vzorků do karuselu, manipulaci se vzorky a běžnou údržbu dodávaného zařízení a veškeré další vybavení a příslušenství nezbytné pro běžný provoz všech dodávaných zařízení po dobu trvání záruky. - Součástí dodávky je rovněž naprašovačka pro zvodivění povrchu elektricky nevodivých vzorků, umožňující naprašovat jak uhlíkové, tak kovové (Au nebo Pd) vrstvy. Při procesu naprašování je možné kontrolovat tloušťku vrstvy. Umožňuje naprášit standardní metalografické vzorky o průměru 30 mm i vzorky obecných rozměrů a tvarů (např. lomové plochy). Součástí dodávky je množství uhlíku dostačující pro napaření min. 100 vrstev. - Min. 1 ks tlumící box umožňující umístění vývěv mikroskopu přímo v laboratoři. - V případě, že pro provoz zařízení je potřebný stlačený vzduch, bude dodán kompresor s veškerým nezbytným příslušenstvím. - Součástí dodávky budou všechny technické plyny nezbytné pro využití všech funkcí mikroskopu a jeho detektorů pro min. 500 hodin provozu. - Součástí dodávky bude předinstalační proměření vhodnosti místnosti pro předpokládané umístění mikroskopu (měření vibrací i elektromagnetických polí). - Záruka na veškeré dodávané zařízení: 36 měsíců. - Veškerý výše požadovaný software (včetně požadovaného počtu licencí) bude dodán s licencí pro výukové i komerční účely.

Prodávající výslovně prohlašuje, že Zařízení, které je předmětem koupě, splňuje výše uvedené technické parametry a funkce, a že to, co má Zařízení podle jeho prohlášení umožňovat, je na něm možno provádět, aniž by bylo zapotřebí Zařízení jakkoliv rozšiřovat, nebo cokoliv k němu dokupovat. Prodávající dále výslovně prohlašuje, že Zařízení, které je předmětem koupě, je shodné se Zařízením, které nabídl uchazeč ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření kupní smlouvy.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………….………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + jméno osoby a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče]

* Dodavatel zaručuje, že všechny níže uvedené parametry budou splněny v době předání Zařízení.

[UCHAZEČ ponechá pouze tabulku vztahující se k té části veřejné zakázky, o kterou se uchází]

Pro část 2 veřejné zakázky

Komplex přístrojů pro provádění rutinních metalografických pozorování a analýz a použití vysokoteplotního deformačního zařízení Tabulka prokazující splnění požadavků

Zařízení umožňuje a splňuje následující požadované parametry*:

ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY

Skenovací elektronový mikroskop s ultra-vysokým rozlišením (dále jen SEM) je vybaven minimálně W-katodou, komorovou kamerou, SE, EDS, EBSD. SEM poskytuje maximální flexibilitu při práci ve vysokém rozlišení (nízký proud svazku) a zároveň rychlou prací (vysoké proudy svazku). Pro analýzu chemického složení je použit energiově-disperzní (EDS) spektrometr, pro charakterizaci krystalografie zkoumaného vzorku je použit detektor difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Pro provádění deformačních experimentů malých vzorků je systém vybaven zařízením pro tahové a tlakové zkoušky vzorků za teploty min. do 1200 °C včetně softwaru pro řízení, záznam a hodnocení experimentů. Bude prokázáno splnění technických parametrů, které jsou předmětem technické specifikace zakázky, odpovídajícím měřením a jejich demonstrací v laboratoři dodavatele, tj. před expedicí na místo plnění zakázky. Následně bude mikroskop instalován na místo plnění, kde dojde k opětovné demonstraci a ověření technických parametrů dodaného přístroje a k protokolárnímu předání a převzetí mezi zadavatelem a dodavatelem.

2.1. Řádkovací elektronový mikroskop

Jedná se o skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (dále SEM mikroskop) pro provádění rutinních metalografických pozorování a analýz pro studium fázových přeměn v závislosti na teplotě a aplikované deformaci a pro vývoj vlastního vysokoteplotního deformačního zařízení. Mikroskop je za tímto účelem vybaven minimálně W-katodou, komorovou kamerou, SE (detektor sekundárních elektronů), EDS (energiově-disperzní spektrometr), EBSD (detektor difrakce zpětně odražených elektronů). Použité detektory jsou odolné proti vysokoteplotnímu působení (min. do 1200 °C). Součástí zařízení jsou maximálně tři plně funkční deformační stolky s kompletním příslušenstvím, přičemž každý ze stolků umožňuje ohřev vzorku na min. 1200 °C a kombinací jednotlivých stolků je možné dosáhnout rychlost deformace v rozsahu min. 0,02 mm/s – 2 mm/s. SEM mikroskop splňuje následující minimální požadavky: - W-katoda. - Umožňuje práci ve vysokém vakuu (kovy). - Rozlišení min. 3 nm @ 30 kV, min. 8 nm @ 3 kV. - Dekontaminátor. - Komorová kamera. - SE detektor. - Energiově-disperzní (EDS) spektrometr, velikost aktivní plochy pro snímání EDX spekter  20 mm2, úhel snímání EDX spekter 0-45°, rozlišení Mn K ≤ 127 eV, rozlišení C K ≤ 50 eV, propustnost signálu > 200 000 cps, count rates > 500 000 cps, možnost detekce všech prvků od Be po Pu, automatická Pile-up korekce, korekce driftu (min. bodová a liniová analýza ve zvolených oblastech, musí umožnit prohlédnout naměřená spektra a upravit výběr identifikovaných prvků). - EBSD detektor odolný vysokoteplotnímu působení deformačního/deformačních stolku/stolků (1200 °C). Minimální rozlišení CCD kamery pro snímání EBSP 1,2 MPx. - Automatická korekce náklonu vzorku a WD (pracovní vzdálenost). - Umožňuje snímání a vyhodnocování map orientace zrn (Eulerovy, HKL, UVW), detekce hranic zrn, provádění analýzy zrn (misorientace podél zvolené linie, velikost zrn - různé metody - lineární průsečíky, výpočtem z plochy, uživatelsky definovatelné, distribuce velikosti zrn), statistiku velikosti částic, mapy kvality patternů, mapy fází, vytváření vlastní databáze nových patternů dosud nekatalogizovaných fází. - Indexace všech sedmi krystalografických soustav. EBSD detektor je vybaven detektory pro snímání FSE (rychlých sekundárních elektronů) i BSE (zpětně odražených elektronů). - Umožňuje snímání, zobrazování a míchání signálů ze dvou vybraných detektorů najednou. - Žádný z nabízených detektorů není zalévaný dusíkem. - Součástí sestavy je počítačová stanice s veškerým vybavením a parametry dodaných počítačových stanic umožňují efektivní práci s dodaným mikroskopem a deformačním stolkem/stolky. Součástí dodávky jsou celkem minimálně dva LCD monitory o min. velikosti 22 palců. Na počítači je nainstalován vhodný operační systém a balík kancelářských programů (textový editor, tabulkový kalkulátor, atd.), do kterých lze exportovat výsledky ze softwaru SEM, mikroanalýzy, softwaru deformačního stolku/stolků. Na počítači je též nainstalován plně funkční software pro ovládání SEM a kompletní funkční software pro ovládání a vyhodnocování mikroanalýz. - Dodavatel zajistí zákaznickou podporu vč. aktualizace softwaru minimálně po dobu záruky. - Bude dodána min. jedné off-line licence softwaru k dodaným analytickým EDS-EBSD metodám, umožňující re-analýzu spekter, dat a re-export map, grafů a jiných datových interpretací. Zároveň bude umožňovat práci na jiném než dodaném PC bez nutnosti přístupu k operačnímu PC, který je součástí analytického systému. - Pořízené snímky a data bude možno ukládat rovněž v běžných formátech typu jpg, tif, bmp, xls, doc. - Integrovaný aktivní antivibrační systém. - Plná integrace ohřívaného deformačního stolku/stolků do komory mikroskopu včetně případně dalších potřebných průchodek. - Minimálně čtyři další volné porty pro pozdější integraci dalších zařízení. - Mikroskop umožňuje vysokoteplotní deformační experimenty. Detektory mikroskopu jsou odolné dlouhodobému (řádově několik hodin) vysokoteplotnímu působení min. do 1200 °C. - Komora umožňuje bezpečné umístění a provoz dodaného ohřívaného deformačního stolku.

2.2. Ohřívaný deformační stolek/stolky

- Umožňuje provádění tahových i tlakových deformací a rychlé střídání tahových a tlakových cyklů různých velikostí, lze provádět rovněž tříbodový ohyb. - Dodaný deformační stolek/stolky umožňuje zatěžování min. silou ± 4500 N. Rychlost deformace min. v rozsahu 0,02 mm/s – 2 mm/s. - Požadovaný rozsah deformačních rychlostí bude pokryt maximálně třemi plně funkčními deformačními stolky s kompletním příslušenstvím, které budou zcela kompatibilní s ostatním dodaným vybavením a všechny budou plně funkční pro celý rozsah teplot, tj. od teploty 25 ± 2 °C až do 1200 °C. - Současně s prováděním deformací každý stolek umožňuje v řídícím softwaru definovaným způsobem vzorek ohřívat, ochlazovat, provádět výdrže na teplotě.

Každý dodaný deformační stolek splňuje následující požadavky:

- Součástí deformačního stolku je teplotní štít, který chrání komoru mikroskopu při ohřevu, popř. dlouhodobých experimentech, a který umožňuje libovolné otevření pro pořízení záznamů. - Umožňuje min. manuální synchronizaci nastavení teplotních a deformačních parametrů. - Během všech experimentů je možno vzorek sledovat komorovou kamerou, SE i EBSD detektorem a je možno zaznamenávat průběh experimentů. - Je možno provádět tahové a tlakové zkoušky až do teplot 1200 °C, obsahuje software pro pořízení záznamu a jeho vyhodnocení. - Deformační stolek je možno snadno nainstalovat a odinstalovat. Neovlivňuje funkci ostatních částí mikroskopu. - Je možno použít min. pro ploché vzorky s délkou cca 3 cm. - Umožňuje snadné uchycení vzorků do stolku. Součástí dodávky je veškeré příslušenství nezbytné pro měření teploty a deformace, běžnou manipulaci se stolkem a jeho údržbu a také příslušenství pro upínání plochých vzorků. - Součástí dodávky je veškeré softwarové vybavení nutné pro řízení, záznam a vyhodnocení prováděných experimentů. - Deformační stolek je možno používat i mimo komoru mikroskopu, min. pro deformační experimenty za pokojové teploty. Veškeré příslušenství nezbytné pro tuto aplikaci je součástí dodávky. - Deformační stolek nebude negativně ovlivňovat parametry mikroskopu ani kvalitu detektorů. - Součástí dodávky bude zařízení na bodové přivaření termočlánků ke vzorku v ochranné atmosféře.

V ceně sestavy je dále zahrnuto:

- Samostatný systém pro rychlý ohřev a deformaci vzorků, který bude pracovat ve vakuové komoře řádkovacího mikroskopu, v pracovním vakuu min. 10-4 Pa. Tento systém zahrnuje: - Laserový systém ohřevu vzorku, který umožňuje rychlý ohřev vzorku na teplotu min. 1200 °C. - Min. tři min. 25 W lasery umístěné vně mikroskopu. Přívod tepla k vzorku je zajištěn optickými kabely délky min. 1,5 m. - Intenzitu každého laseru a koncovou polohu každého optického vlákna je možno nastavit samostatně. - Rovnoměrné rozložení teplotního gradientu po celé aktivní délce a průřezu vzorku. - Teplotní štít, chránící mikroskop a jeho detektory před teplotním ovlivněním. Teplotní štít je možno v libovolné fázi experimentu otevřít pro pořízení fotodokumentace struktury vzorku. - Systém je použitelný min. pro tahové a tlakové namáhání plochých vzorků s celkovou délkou 3 - 5 cm, upínací zařízení (čelisti) jsou součástí zařízení. - Lineární pohon se zdvihem cca 30 mm. Špičkové zatížení min. 900 N, trvalé zatížení min. 250 N. - Max. zrychlení motoru s přidaným měřícím systémem 90 m/s2 nebo větší. - Řídicí jednotka. - Řešení systému umožňuje umístění řídící jednotky vně mikroskopu. - Software pro řízení a kontrolu procesů a záznam závislosti síla-deformace. - Ovládání až 5 termoelementů. - Software umožňuje definování režimů zpracování. - Volně nastavitelný režim teplota-čas laserů pomocí PID regulátoru. - Umožňuje synchronizaci nastavení teplotních režimů s režimy deformací, tj. deformaci lze provádět v přesně definovaných teplotních intervalech při ochlazování vzorku, nebo při prodlevách. Umožňuje regulaci rychlosti ohřevu/ochlazení vzorku a také rychlosti deformace. - Bude dodáno minimálně následující vybavení pro SEM: po min. 1 ks následujících držáků vzorků: víceúčelový držák, metalografický držák pro vzorek  30 mm, držák pro EBSD, držák pro rutinní zakládání vzorků do komory pro vzorky typu „stub“, min 6 ks terčíků („stub“) pro pozorování, min. 1 ks uhlíkové lepicí pásky, po 1 ks šroubováčky potřebné pro upevnění vzorků do karuselu a dále veškeré vybavení a příslušenství nezbytné pro běžný provoz všech dodávaných zařízení a manipulaci se vzorky. - Min. 3 W-katody s veškerým příslušenstvím nutným pro jejich výměnu. - Součástí dodávky je tlumící box, který umožňuje umístění vývěvy přímo v laboratoři. - Pokud je pro provoz zařízení nezbytný tlakový vzduch, bude součástí dodávky kompresor s odpovídajícími parametry. - Součástí dodávky jsou všechny technické plyny nezbytné pro využití všech funkcí mikroskopu a jeho detektorů pro min. 500 hodin provozu. - Bezplatný on-line help a dálková diagnostika systému, a to i po uplynutí záruční lhůty po celou dobu předpokládané životnosti přístroje - Záruka na veškeré dodávané zařízení: 36 měsíců. - Jednotlivá dodaná zařízení, která tvoří předmět dodávky – komplex zařízení – jsou natolik kompatibilní, že řádné vzájemné používání jednotlivých zařízení nezpůsobí jejich poškození ani poškození celého komplexu zařízení. - Veškerý výše požadovaný software (včetně požadovaného počtu licencí) bude dodán s licencí pro výukové i komerční účely.

Prodávající výslovně prohlašuje, že Zařízení, které je předmětem koupě, splňuje výše uvedené technické parametry a funkce, a že to, co má Zařízení podle jeho prohlášení umožňovat, je na něm možno provádět, aniž by bylo zapotřebí Zařízení jakkoliv rozšiřovat, nebo cokoliv k němu dokupovat. Prodávající dále výslovně prohlašuje, že Zařízení, které je předmětem koupě, je shodné se Zařízením, které nabídl uchazeč ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření kupní smlouvy.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………….………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + jméno osoby a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče]

* Dodavatel zaručuje, že všechny níže uvedené parametry budou splněny v době předání Zařízení.

# Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména, že:

- se uchazeč nepodílel na přípravě či zpracování této veřejné zakázky;

- se na zpracování uchazečovy nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- nabídka uchazeče není zpracována ve sdružení uchazeče a osoby, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec Zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Rejstřík subdodavatelů

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí, o jaké plnění se jedná, a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

| Poř. č. | Specifikace plnění | Identifikace subdodavatele (obchodní firma / název, místo podnikání / sídlo, IČO, telefonní / faxové a emailové spojení) |
| --- | --- | --- |

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 8 zadávací dokumentace

Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

k veřejné zakázce

Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu k části č. [DOPLNÍ UCHAZEČ] s názvem [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; v případě, že takové osoby neexistují, uchazeč prohlásí, že takové osoby neexistují]

- Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

- Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- Podpis uchazeč / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Uchazeč si vybere jednu z alternativ, a to buď alternativu A nebo alternativu B, kterou ponechá v návrhu smlouvy, nezvolenou alternativu ze smlouvy vypustí.