## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 024 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_024_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Sušárna | 2 | ks | Laboratorní sušárna na sušení chemického nádobí a chemických preparátů. Vnitřní objem více než 200 l. Vnitřní opláštění z nerez oceli. Otevírání dveří pomocí svislého madla. Napájení 230 V/50 Hz. Digitální časovač. |  | Společná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 | Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. Tel.: 37763 6642 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Katedra chemie, VC106 | 156200 | 78100 |  | 0
2 | Laboratorní pec | 1 | ks | Laboratorní pec na žíhání materiálů při teplotě min. 1000 °C, muflová pec. Vnitřní objem min. 10 l. Maximální teplota min. 1150 °C. Výška vnitřku pece min. 160 mm, šířka min. 250 mm. Napájení 230 V / 50 Hz. Regulátor umožňující náběh na nastavenou teplotu definovanou rychlostí ohřevu a výdrž na této teplotě. | [6 empty] | 60000 | 60000 |  | 0
3 | Rotační vakuová odparka | 1 | ks | Vakuová odparka pro odstranění použitých rozpouštědel v organické syntéze. Max. výška zdvihu odpařovací baňky min. 150 mm. Rychlost otáček 20-280 ot./min. Zobrazení rychlosti otáček a teploty lázně na displeji. Teplotní rozsah lázně 20 - 210 °C. Průměr lázně min. 250 mm. Objem lázně min. 4,5 l. Napájení 230 V / 50 Hz. Příkon min. 1,4 kW. Ochrana proti přehřátí. Časovač umožňující nastavení automatického vypnutí odparky. | [6 empty] | 89490 | 89490 |  | 0
4 | Rotační olejová vývěva | 1 | ks | Rotační olejová vývěva pro filtrace za sníženého tlaku, také pro práce vyžadující hluboké vakuum. Výstupní filtr s účinnou separací olejových par. Podtlak alespoň 10 Pa. Čerpací rychlost 8,5 m3/hod. Napájení 230 V / 50Hz. | [6 empty] | 24510 | 24510 |  | 0
5 | Rotační olejová vývěva | 1 | ks | Rotační olejová vývěva pro filtrace za sníženého tlaku. S úpravou pro čerpání média se zvýšeným obsahem vlhkosti. Napájení 230 V/50 Hz. Podtlak alespoň 2 hPa. Čerpací rychlost 25 m3/hod. | [6 empty] | 41420 | 41420 |  | 0
6 | Váhy analytické | 3 | ks | Váživost (max. zatížení) alespoň 310 g. Citlivost (rozlišení) 0,1 mg. Kalibrace: interní automatická. Průměr misky min. 100 mm. Porty RS232, USB, Ethernet. | [6 empty] | 197700 | 65900 |  | 0
7 | Váhy laboratorní | 6 | ks | Váživost (max. zatížení) alespoň 600 g. Citlivost (rozlišení) 1 mg. Kalibrace: interní automatická. Rozměr misky min. 120x120 mm. Porty RS232, USB, Ethernet. Protiprůvanový skleněný nebo plastový kryt. | [6 empty] | 261540 | 43590 |  | 0
8 | Rychlospalovací zařízení | 1 | ks | Zařízení umožňuje jednak předehřívání a sušení, dále pak popelnění a tavení pevných i kapalných látek. Vybavení elektronickou teplotní regulací. Použitelné až pro 8 porcelánových misek/kelímků o průměru do 50 mm. | [6 empty] | 33380 | 33380 |  | 0
9 | Termostat lázňový s chlazením | 1 | ks | Lázňový termostat s otevřenou hladinou umožňují temperování předmětů ponořených do otevřené lázně. Včetně chladící spirály pro externí chlazení vodou z vodovodu včetně víka lázně. Teplotní rozsah při použití vodního chlazení + 20 °C až + 200 °C. Topný výkon min. 2 kW. Otvor lázně alespoň 290 x 150 mm. Objem lázně min. 12 l. | [6 empty] | 78678 | 78678 |  | 0
10 | Odstředivka s vybavením | 1 | ks | Zařízení pro oddělení kapalné a pevné fáze účinkem odstředivé síly - odstředivka = centrifuga. Maximální počet otáček alespoň 4400 ot/min. Včetně výkyvného rotoru se 4 závěsy. Včetně 4 ks adaptérů pro zkumavky 15 ml (á 6 ks zkumavek na 1 adaptér, tj. 24 zkumavek v rotoru). Včetně 4 ks adaptérů pro zkumavky 75 ml nebo větší (á 1 ks zkumavek na 1 adaptér, tj. 4 zkumavky v rotoru). | [6 empty] | 116529 | 116529 |  | 0
11 | Míchačka hřídelová | 1 | ks | Rozsah otáček 50 - 2200 ot/min. Max. kroutící moment 30 Ncm. Max. viskozita 10000 mPas. Krytí: IP 21. Včetně 1 ks míchadla. | [6 empty] | 26270 | 26270 |  | 0
12 | Vodní lázeň varná 8 míst | 1 | ks | Počet otvorů 8. Průměr otvoru alespoň 110 mm. Užitná hloubka min. 100 mm. Výkon alespoň 1500 W. Napájení 230 V / 50 Hz. Rozsah pracovních teplot od + 5 °C nad okolní teplotu do bodu varu vody. | [6 empty] | 23240 | 23240 |  | 0
13 | Destilační přístroj | 1 | ks | Množství destilované vody min. 4 l/ hod. Vodivost dest. vody při 25°C do 3 µS/cm. Příkon alespoň 3100 W. Proud max. 16 A. Spotřeba chladicí vody max. 60 l/hod. Napájení 230 V / 50 Hz. Stolní provedení (nikoliv závěsný přístroj). | [6 empty] | 21901 | 21901 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 1130858 | 0