Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: 	Deformační a kalící dilatometr

Systémové číslo zakázky:	P19V00000285

Zadavatel: 	Západočeská univerzita v Plzni

sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

IČO: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 15. 7. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům.

Dotaz č. 1 (k bodu 1./D. Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy):

Bod D: jelikož měření práškových vzorků touto metodou je zatíženo řadou aspektů, které nejsou zcela jednotně přijaty vědecko-technickou komunitou (problém přenosu tepla na termočlánek a jeho umístění, problém teplotní bariéry na hraniční vrstvě zrn prášku apod.), bude pro zadavatele přijatelné též řešení, kdy dodavatel místo práškové cely dodá lisovací přípravek na zalisování prášku do patřičného tvaru pro správné měření v dilatometru? Metoda zalisování před měřením je již používána a osvědčila se.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zkoušení práškových vzorků lze zajistit dodáním přípravku na zalisování prášku do patřičného tvaru pro správné měření v dilatometru, pokud použití takového vzorku umožňuje bezpečný provoz dilatometru (např. problémy s případně opadávajícími zrny prášku?).

Dotaz č. 2 (k bodu 2./E. Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy):

Bod E (tabulka) Maximální rozlišení: 0,125 nm nebo lepší. Dle našich dosavadních zkušeností s konstrukcí dilatometrů je takové rozlišení dosaženo konverzí signálu do digitální formy v určité omezené oblasti měření s použitím značného zesílení signálu. To sebou ponese také zvýšení úrovně šumu a riziko chyb. Bude pro zadavatele též přijatelné řešení, kdy dodavatel nabídne přístroj s rozlišením 50 nm v celém rozsahu měření?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ano, navrhované řešení je přijatelné.

Dotaz č. 3 (k bodu 2./E. Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy):

Bod E (tabulka) Deformační síla: Alespoň 20 kN v tlaku nebo v tahu nebo více. Pro dosažení všech kritérií současné kalicí dilatometrie používá náš přístroj hydraulický systém, který má řadu výhod, ale je omezen silou a to pouze při tahu. Bude pro zadavatele též přijatelné řešení, kdy dodavatel nabídne přístroj se silou v tahu 10 kN s tím, že takový systém bude mít výhody hydraulického systému?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano, navržené řešení je přijatelné (je splněna podmínka min. 20 kN v tlaku NEBO tahu uvedená v zadávací dokumentaci).

Dotaz č. 4 (k bodu 2./E. Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy):

Bod E (tabulka) Deformační mód: Bezolejový, elektromechanický aktuátor. Možnost tlakového nebo tahového zatížení s možným využitím nastavení deformačních sil, které jsou zaznamenány a měřeny. Námi vyráběný dilatometr má hydraulický pohon deformace, který má oproti elektromechanickému řadu výhod, zejména: mnohem nižší setrvačnost a tudíž možnost rychlejších startů deformací a lepší simulace reálných podmínek výroby než elektromechanika, hydraulický systém má hydraulické úchyty na vzorek a ty dovolují měření fázových přechodů také před a po deformačním kroku (smrskávání apod.) a to ve stále vysokém rozlišení a bez nutnosti přítlačné síly, která zkresluje měření. Bude pro zadavatele přijatelné řešení, kdy dodavatel nabídce hydraulický systém s výhodou hydraulických úchytů vzorku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ano, navržené technické řešení je přijatelné, pokud umožňuje dosažení klíčových parametrů deformací (jako např. Rychlost deformační jednotky (posuvu příčníku), Rychlost deformace pro vzorek 10 mm výšky, Skutečná deformace, Počet deformačních kroků, Minimální přestávky mezi deformačními kroky).

Dotaz č. 5 (k bodu 3./A. Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy):

Odstavec 3, bod A: K extenzometru dnes existuje nová a výkonnější alternativa optické dilatometrie, kterou je osazen také náš přístroj. Místo měření snímku (podobně jako kamera v mobilním telefonu) s relativně pomalou rychlostí nabízí naše řešení opravdu rychlé snímání v jedné linii kolmé na osu deformace dedikovaným systémem optického dilatometru. Bude tedy pro zadavatele přijatelné řešení, kdy dodavatel nabídne místo extenzometru dle specifikace bodu 3. A optický dilatometr s rozlišením 50 nm nebo lepším a s rychlostí záznamu 500 Hz nebo vyšší?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Ano, navržené řešení optické dilatometrie je přijatelné (poskytuje srovnatelné nebo lepší parametry, než jsou požadovány).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v ust. § 98 odst. 1 ZZVZ, přesto zadavatel považoval za vhodné se žádostí zabývat a odpovědět na vznesené dotazy, příp. vysvětlit nejasnosti zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změny a doplnění zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. srpna 2019 v 10:00 hodin.

V Plzni dne: viz el. podpis

…………….………………………

z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA

v.z. Ing. Andrea Šimková

vedoucí Oddělení Veřejné zakázky

Západočeská univerzita v Plzni