TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vakuový exsikátor pro dlouhodobé uchování vzorků ve vakuu nebo v atmosféře inertního plynu včetně dodávky vakuové pumpy.

Popis zařízení: "Vakuový exsikátor pro dlouhodobé uchování citlivých laboratorních vzorků ve vakuu z důvodu zamezení kontaminace a oxidace chemických elementů a laboratorních vzorků. Uvnitř vakuové exsikátoru je nutné dosáhnout vakua s minimálním tlakem 5 mbar. Součástí dodávky bude externí bezolejová vakuová pumpa s kapacitou 60l/min a dále součástí dodávky musí být příslušné ventily na jednoduché zavření a odvzdušnění systému.“

- Vnitřní objem vakuového exsikátoru musí být minimálně 25 dm3 s půdorysnou podstavou s minimálními vnitřními rozměry 490x250 mm (Š x H).

- Vakuový exsikátor musí obsahovat minimálně jednu skleněnou poličku, kterou je možné volitelně vyndat.

- Vakuový exsikátor musí být vybaven bezpečnostním ventilem na zabránění přetlaku v komoře s max. 200mbar přetlakem.

- Vakuový exsikátor musí být vybaven tlakoměrem se zobrazením tlaku v rozmezí minimálně od -1 bar do 0.6 bar.

- Stěny vakuového exsikátoru musí mít tloušťkou minimálně 30mm a musí být z průhledného materiálu.

- Vakuový exsikátor musí umožňovat udržet tlak minimálně 30mbar po dobu několika týdnů bez dodatečného odpumpování

- Vakuový exsikátor musí obsahovat minimálně dva ventily. Jeden ventil je připojen k vakuové pumpě a druhý ventil na zavzdušnění. Oba ventily musí umožnovat připojení 6mm „Serto“ trubek.

- Vakuový exsikátor musí umožňovat uložení vzorek v atmosféře inertního plynu jako je Ar nebo suchý N2.

- Bezolejová vakuová pumpa s objemem čerpání minimálně 60l/min (3.6 m3/hod.) musí být součástí dodávky vakuového exsikátoru.

- Vakuová pumpa musí dosáhnout základního tlaku minimálně 2mbar  a musí být schopná začátku pumpovaní z atmosférického tlaku a přetlaku do 1bar.

- Vakuová pumpa musí být schopna pracovat v kontinuálním módu.