## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 067 - 2019 (LMT-(III.)-067-2019) | [11 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-067-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Fakturace | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stolní digitální multimetr | 1 | ks | Programovatelný stolní multimetr. Standardní napájení 230VAC + vestavěná baterie na provoz min. až 30 hodin. Min. 5,5 místný duální display. Měření: Udc, Uac, součastně Udc + Uac, proud, frekvence, kapacita, el.odpor, teplota, možnost měření v dB, výkon. Fuknce: přiřazení lineárního měřítka, funkce datalogger s možností externího spouštění. DC Voltmetr: min. do 1000V/přesnost v celém rozsahu min. 0,02% +/-3dig. Měření frekvence min. do 100 kHz s přesností min. 0,01% +/-1dig. Měření teploty min. v rozsahu -50 + 400°C /přesnost 0,05% +/-0,5°C. Rozhraní: USB, GPIB, RS232, LAN - Grafický SW pro PC. Záruka min. 3 roky. |  | Společná faktura | Záruka na zboží min. 36 měsíců. | Ing. Bedřich Bednář, Tel.: 37763 4422, 731 603 368 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Regionální inovační centrum elektrotechniky, místnost EL 104 | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Laboratorní zdroj | 4 | ks | Stabilizovaný regulovatelný zdroj - spínaný. Minimální parametry: Regulovatelné výstupní kanály: 2x 0-35V (hlavní kanály) + 1x pomocný kanál nastavitelný v rozsahu minimálně 3,3V-5V. Proudová zatížitelnost hlavních kanálů min. 2x 4A. Proudová zatížitelnost pomocného kanálu min. 3A. Možnost vzdáleného snímání napájecích kanálů. U hlavních kanálů nezávisle vypínatelné výstupy. Plovoucí výstupy s pevností min. 1500V vůči PE. Výstupy chráněné proti externím zdrojům napětí a zpětným proudům. Připojení pomocí 4mm banánků i šroubovým spojem (pro kabelovou vidličku). Nastavitelné proudové omezení (regulace na konstantní proud). Protizkratová ochrana (trvale zkratuvzdorný v celém reg. rozsahu). Optická indikace proudové limitace. Schopnost současného zobrazení obou výstupních napětí i proudů (4x displej). Možnost spojení hlavních kanálů sériově nebo paralelně. Rozlišení voltmetru min. 10mV. Rozlišení ampérmetru min. 1mA. Časová odezva - lepší než 200us pro 5-95% změnu zátěže. Zvlnění výstupního napětí max. 10mV pk-pk. Hmotnost samotného přístroje max. 5kg. Kompaktní konstrukce (zařízení není rozděleno na více propojených částí). Sense svorky. Záruka min. 3 roky. |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. |  |  | 48000 | 12000 |  | 0 |  | 38410000-2 - Měřící nástroje
3 | Digitální mikroskop | 1 | ks | Digitální mikroskop pro kontrolu PCB. Rozlišení min. 720 pixelů. Zvětšené: 10x až 140x. Podsvícení pomocí LED diod. Lineární polarizace. Objektiv: sklo s antireflexní vrstvou. Počet snímků: až 60 snímků/s. Rozhraní: DVI (možnost přímého připojení na monitor). Včetně DVI kabelu. ESD ochrana. | [5 empty] | 22000 | 22000 |  | 0 |  | 38510000-3 - Mikroskopy
4 | Osciloskop | 2 | ks | Stolní digitální osciloskop. Frekvence min. do 70 MHz. Min. 4 analagové kanály včetně pasivních sond pro každý kanál. Příprava pro min. 16 kanálovou dig. sondu včetně SW. Min. vzrorkovací frekvence 8 GSa/s. Rychlost zaznamenávání proběhu: min. 460 000 wfm/s. Paměť min. 100 Mpts. FFT Analýza. HDMI, USB Device, LAN, ex.triger. Možnost dálkového ovládání přes PC. Min. 9" dotykový barevný display, rozlišení min. 1024x600. Min. 8 bit. vertikálí rozlišení. Možnost pozdějšího rozšíření na vyšší frekvenci min. do 300 MHz, rozšíření o funkci frek. generátor, rozšíření o power analýzu. Funkce dig. voltmetru, čítače. Záruka min. 3 roky. |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. |  |  | 46000 | 23000 |  | 0 |  | 38342000-4 - Osciloskopy
5 | Osciloskop | 2 | ks | Stolní digitální osciloskop. Frekvence min. do 100 MHz. Min. 4 analagové kanály včetně pasivních sond pro každý kanál. Příprava pro min. 16 kanálovou dig. sondu včetně SW. 16 kanálová dig. sonda. Min. vzrorkovací frekvence 8 GSa/s. Rychlost zaznamenávání proběhu: min. 460 000 wfm/s. Paměť min. 100 Mpts. Analýza a trigger pro: RS232/UART; I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553. Vestavěný 2 kanálový arbitrary generátor do min. 25 MHZ. Power Analýza. FFT Analýza. HDMI, USB Device, LAN, ex. triger. Možnost dálkového ovládání přes PC. Min. 9" dotykový barevný display, rozlišení min. 1024x600. Min. 8 bit. vertikálí rozlišení. Možnost pozdějšího rozšíření na vyšší frekvenci min. do 300 MHz, rozšíření o funkci frek. generátor, rozšíření o power analýzu. Funkce dig. voltmetru, čítače. Záruka min. 3 roky. |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. |  |  | 68000 | 34000 |  | 0 |  | 38342000-4 - Osciloskopy
6 | Funkční generátor | 1 | ks | Arbitrární generátor signálů. 2 nezávislé kanály. Frekvence min. do 40 MHz (sin)s rozlišením μHz; Obdelník/pulz 25 MHz, noise generátor min. 50 MHz. Vertikální rozlišení min. 14 bit. Vzorkovací frekvence min. 400 Msa/s. V režimu pulz duty: min. 0,01% do 99,99%. Barevný diplay min. 4". Rozhraní: GPIB, LAN, USB. Záruka min. 3 roky. |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. |  |  | 14000 | 14000 |  | 0 |  | 31120000-3 - Generátory
7 | Proudová sonda bateriová | 3 | ks | Proudové sondy do 100 A. Měření AC i DC proudů. Rozsahy měření od min. 0,1A až do min. 100A. Frekvence min. do 100 kHz. Připojitelné k osciloskopu přes BNC konektor. Napájení 9V baterií. Klešťový adaptér pro měření do průměru min. 11mm. | [5 empty] | 28500 | 9500 |  | 0 |  | 38342000-4 - Osciloskopy
8 | Multimetr | 2 | ks | Bateriový přenosný multimetr. Volba rozsahu manuální nebo automatická. LCD Display. Funkce DATA HOLD. Přesnost min. 0,300%. Šířka pásma min. 500Hz. Měření RMS a TRMS. Nárazuvzdorné pouzdro. Měření a rozsahy: odpor do min. 40 MΩ, test spojení, frekvence min. do 1 MHz, kapacita min. 0,1 nF až 3000μF, teplota min. v rozsahu -20°C +300°C. Napětí AC/DC v rozsahu min. 0,1mV až 1 kV. Proud v rozsahu: min. 0,1mA až min. 20 A po dobu min. 15s. | [5 empty] | 8000 | 4000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
9 | Přenosná proudová sonda | 1 | ks | Proudová sonda do 20 A. Měřící rozsah min. od 10mA až min. do 20A. Frekvenční rozsah: DC až min. 5 MHz. Připojitelná k osciloskopu přes BNC konektor. Externí napájení ze sítě 230VAC. Možnost přímého měření proudu na jednovrstvém plošném spoji. Možnost měření proudu ve vodiči. Možnost orientačního měření vyzařovaného elektromag. pole. Záruka min. 3 roky. Požadavky: Velký dynamický rozsah 10 mA – 20 A pk/pk. Velká šířka pásma až 5 MHz. Měřicí hrot splňuje požadavky bezpečnostní třídy 300 V Cat II (600 V Cat I). Možné připojení ke všem typům osciloskopů. |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. |  |  | 13500 | 13500 |  | 0 |  | 38342000-4 - Osciloskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [10 empty] | 260000 | 0