# K U P N Í   S M L O U V A

Rentgenový difraktometr

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník( dále jen „o.z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000293 (dále jen „Zadávací řízení“)

číslo smlouvy Kupujícího: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

číslo smlouvy Prodávajícího: ………………

Název projektu: Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami

Číslo projektu:	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358

#### Smluvní strany

1)	………………

se sídlem: 		………………

IČ: 			………………

DIČ: 			………………

zastoupená: 		………………

bankovní spojení: 	………………

číslo účtu: 		………………

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: ……………… vedenou u ………………

(dále jen „Prodávající“ nebo „dodavatel“)

a

2)	Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: 		Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň

IČ: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

zřízena zákonem 	č. 314/1991 Sb.

zastoupená: 		doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

(dále jen „Kupující“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou rentgenový difraktometr (dále také jen jako „předmět koupě“ nebo „přístroj“).

- Předmět koupě je blíže specifikován v nabídce Prodávajícího podané v Zadávacím řízení a musí odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a současně musí obsahovat všechny komponenty a splňovat min. všechny technické podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Součástí dodávky je instalace přístroje v místě plnění a předvedení jeho plné funkčnosti provedením akceptační zkoušky (viz bod 9. přílohy č. 1 této smlouvy).

- Předmět koupě musí být nový, plně funkční a kompletní tak, aby bylo možné jeho plné využití pro obvyklé účely.

- Předmět koupě musí být dodán ve sjednaném množství, tj. jeden (1) přístroj, jakosti, provedení, místě a čase.

- Předmět koupě musí být bez jakýchkoliv právních a faktických vad, které by bránily plnohodnotnému užívání předmětu koupě.

- Prodávající se zavazuje splnit další související povinnosti podle této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.

- Nedílnou součástí předmětu koupě je kompletní ovládací software přístroje (viz bod. 7 přílohy č. 1 této smlouvy).

- Nedílnou součástí plnění Prodávajícího dle této Smlouvy je:

- dodání přístroje do místa plnění včetně jeho vykládky a kompletní instalace na místě určeném Kupujícím;

- uvedení přístroje do plnohodnotného provozu, včetně úspěšného provedení akceptační zkoušky;

- dodání technické dokumentace přístroje, uživatelských příruček přístroje a seznam požadovaných servisních intervalů a činností, vše v českém či anglickém jazyce, v listinné nebo elektronické podobě;

- zaškolení obsluhy v místě plnění přímo na dodaném předmětu koupě v rozsahu patnácti (15) hodin pro dvě osoby, jehož náplní bude zvládnutí obsluhy přístroje, všech jeho součástí a ovládacího softwaru v plném rozsahu;

- bezplatný záruční servis (seřízení a údržba) v místě plnění po dobu záruky, včetně servisních úkonů nutných pro udržení záruky, dodávky náhradních dílů, dopravy a práce servisního technika a upgrade softwaru;

- závazek Prodávajícího zajistit po dobu deseti (10) let od dodání přístroje a nejpozději do 14 dnů od výzvy Kupujícího údržbu, náhradní díly, servis a případné další pozáruční opravy v místě instalace za cenu, která nepřevýší cenu v místě a čase obvyklou;

- v  22. nebo 23. měsíci od dodání přístroje bude bezplatně (včetně veškerých cestovních nákladů s tím souvisejících) provedeno ověření správné funkčnosti předmětu plnění servisním technikem Prodávajícího, včetně případného nutného seřízení, údržby, upgrade software apod.;

- závazek Prodávajícího poskytovat v záruční době zákaznickou podporu v podobě telefonické konzultace (resp. odpovědi) nejpozději do 48 hodin v českém nebo anglickém jazyce Kupujícímu ve vztahu k přístroji a ovládacímu softwaru a to každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hod. na tel. čísle +420 ……

- Kupující se zavazuje bez vad předaný předmět koupě převzít a uhradit Prodávajícímu cenu stanovenou v této smlouvě za podmínek v ní uvedených.

II.

- Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje, že předmět koupě řádně dodá Kupujícímu v místě plnění, kterým je Západočeská univerzita v Plzni, budova NTC/RAM, Teslova 9a, Plzeň, místnost č. dv. TG 106 a to nejpozději do 15. 12. 2020.

- Předmět koupě bude předán Prodávajícím a převzat Kupujícím na základě písemného, oboustranně podepsaného a datovaného předávacího protokolu. Kupující není povinen převzít předmět koupě, který vykazuje jakoukoliv vadu či nedodělek, nebo pokud nejsou splněny povinnosti uvedené v čl. I. písm. a) až d) této smlouvy.

- V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu koupě vč. uvedení do provozu je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny předmětu koupě bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž by případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhla.

- Zaškolení obsluhy dle v čl. I. písm. d) této smlouvy provede Prodávající na dodaném přístroji v místě plnění. Přesný čas a průběh zaškolení bude dohodnut mezi smluvními stranami, nedojde-li mezi stranami k dohodě, určí jej Kupující.

- Prodávající bere na vědomí, že předmět koupě je spolufinancován (v hodnotě 1,16 mil. Kč bez DPH) z dotačního titulu projektu VEDPMNF a zbývající finanční prostředky do výše kupní ceny jsou hrazeny z Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Kupující je povinen dodržet dotační podmínky a podmínky institucionální podpory a to zejm. mezní termín (31. 12. 2020) realizace akce (vč. úplného zaplacení kupní ceny) stanovený poskytovatelem dotace. Prodávající bere na vědomí, že v případě nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem dotace, zejm. dodržení výše uvedeného mezního termínu, může dojít ke krácení či neposkytnutí dotace a nemožnosti čerpání institucionální podpory. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou) ve výši sankcí (za sankci se považuje i případné neposkytnutí či krácení dotace, nebo nemožnost čerpání institucionální podpory), které budou Kupujícímu uloženy v souvislosti s nedodržením mezního termínu realizace akce nebo jiných dotačních podmínek, bude-li takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Prodávajícího stanovených touto smlouvou.

III.

# Cena a platební podmínky

- Kupní cena za předmět plnění v rozsahu čl. I. této smlouvy bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu po řádném předání a převzetí předmětu koupě bez vad a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání předmětu koupě a souvisejících plnění dle této smlouvy kupní cenu, která činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši ……………… Kč bez DPH.

- Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy (např. dopravné, skladné, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění apod.).

- Kupní cena bude zaplacena v následujících částech:

- 40 % kupní ceny po uzavření smlouvy (po doručení zálohové faktury vystavené prodávajícím kupujícímu);

- 60 % po splnění všech závazků prodávajícího dle čl. I. písm. a) až d) (po podepsání předávacího protokolu a doručení faktury vystavené prodávajícím kupujícímu, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran). S ohledem na mezní termín realizace akce je prodávající povinen doručit poslední fakturu na úhradu kupní ceny nejpozději do 15. 12. 2020.

- Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

- Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a všechny náležitosti stanovené touto smlouvou. Faktura musí obsahovat také název a reg. č. projektu: Název: Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami, Reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí plnění podepsaného oběma smluvními stranami.

- Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

- V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu pouze úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

IV.

Přechod vlastnického práva

- Vlastnické právo k předmětu koupě nabyde kupující dnem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, potvrzujícího řádné dodání a zprovoznění předmětu koupě. Stejným okamžikem přechází na Kupujícího také nebezpečí škody na věci.

V.

Záruka za jakost a servis

- Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za celý předmět koupě dle této smlouvy, a to v délce trvání nejméně 24 měsíců. Na detektor (součást přístroje – viz bod 4. přílohy č. 1 této smlouvy) poskytuje Kupující záruku v délce nejméně 60 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání a převzetí předmětu koupě od Prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

- Kupující je oprávněn oznámit Prodávajícímu záruční vadu i vadu, která existovala v době předání předmětu koupě, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Kupující tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Kupujícím zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Kupující oznámil Prodávajícímu vadu v průběhu záruční doby tj. nejpozději poslední den běhu záruční doby, je tato vada oznámena včas.

- Prodávající se zavazuje přijmout oznámení o záruční vadě telefonicky, na čísle ………………, nebo e-mailem, na e-mailové adrese ………………, v pracovní dny po dobu od 8:00 do 17:00 hodin středoevropského času.

- Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady předmětu koupě. Prodávající se zavazuje k reakci (zaevidování požadavku nahlášeného kupujícím) v pracovní dny okamžitě po doručení oznámení o vadě. Mimo pracovní dny zaeviduje požadavek bezodkladně následující pracovní den. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění závady nejpozději do 72 hodin od nahlášení závady a odstranit závadu nejpozději do 10 dnů od nahlášení závady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Prodávající bere na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.

- V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.

- Prodávající bude poskytovat Kupujícímu po dobu trvání záruční doby rovněž plnění dle čl. I. odst. 9 písm. e) a g) této smlouvy. A to v termínu předem písemně dohodnutém oprávněnými osobami smluvních stran. Nebude-li termín stanoven dohodou smluvních stran do 10 dnů od výzvy učiněné Kupujícím vůči Prodávajícímu, stanoví termín plnění Kupující.

- Za prodlení se splněním povinnosti Prodávajícího dle čl. I. odst. 9 písm. g) této smlouvy se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč a to za každý započatý den prodlení.

VI.

Podmíněná část plnění

- Smluvní strany se dále dohodly, že součástí předmětu koupě dle této smlouvy, je násl. plnění:

a) Göbelovo zrcadlo;

b) Panoramatické Kbeta filtry;

c) Nízkoteplotní měřící komora

(dále jen „Podmíněná část“).

- Podmíněná část plnění bude nová a plně kompatibilní s přístrojem. Bližší specifikace Podmíněné části je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají odkládací podmínku k plnění dle odst. 1 tohoto čl. smlouvy, tj. plnění Podmíněné části proběhne pouze v případě, že kupující učiní výzvu k dodání Podmíněné části. Prodávající je povinen dodat Podmíněnou část (či jen kupujícím určenou část) do dvou (2) měsíců od výzvy kupujícího.

- Kupující je oprávněn vyzvat k plnění i jen části Podmíněné části (např. jen písm. a), b), nebo c)).

- Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku, tj. nedojde-li k výzvě kupujícího k dodání Podmíněné části do 15. 9. 2021, zaniká závazek Prodávajícího dodat Podmíněnou část v rozsahu plnění, k jehož dodání nebyl prodávající kupujícím vyzván.

- S ohledem na neurčitost doby plnění Podmíněné části sjednávají smluvní strany kupní cenu Podmíněné části v EUR (viz násl. odst. 6), přičemž však platí, že kupní cena bude účtována a hrazena v Kč, přičemž rozhodný kurz k přepočtu bude kurz uveřejněný ČNB (https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/) a to kurz platný k pracovnímu dni předcházejícímu dni odeslání výzvy k dodání Podmíněné části (popř. její vybrané části).

- Kupní cena Podmíněné části činí (uvedené ceny jsou bez DPH):

- cena plnění dle odst. 1 dle písm. a) tohoto článku smlouvy činí …………. EUR;

- cena plnění dle odst. 1 dle písm. b) tohoto článku smlouvy činí …………. EUR;

- cena plnění dle odst. 1 dle písm. c) tohoto článku smlouvy činí …………. EUR.

- Záruka na Podmíněnou část činí nejméně 24 měsíců a ust. o záručních vadách dle čl. V se použije na Podmíněnou část obdobně.

VII.

Komunikace mezi smluvními stranami

- Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této smlouvy budou adresovány těmto zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce:

Za Prodávajícího:

jméno:	………………, e-mail:	………………, tel.: 	………………

Za Kupujícího:

doc. Dr. Ján Minár, e-mail:	jminar@ntc.zcu.cz, tel.:  +420 735 713 958,

nebo

Ing. David Lávička, Ph.D., e-mail:	dlavicka@ntc.zcu.cz, tel.: +420 605 726 363

Zástupce Kupujícího je oprávněn i k přebírání a potvrzování poskytnutého plnění (tj. k podpisu akceptačního protokolu, předávacího protokolu), není však oprávněn k sjednání změn této smlouvy (podpis dodatku). Zástupci smluvních stran jsou oprávněni měnit smlouvu výhradně v rozsahu, který smlouva přímo předjímá, tj. zejm. v rozsahu ust. s dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“ nebo obdobný dovětek.

- Změna zástupců smluvních stran musí být oznámena druhé smluvní straně písemně, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto oznámení.

VIII.

Licenční ujednání

- Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout kupujícímu ode dne převzetí předmětu koupě oprávnění (licenci) a to v rozsahu řádného a plnohodnotného užívání software, jež je součástí předmětu koupě (dále jen „SW“). Licence k SW je poskytována jako neomezená časově, teritoriálně, její cena je zahrnutá v kupní ceně. Kupující není povinen tuto licenci využívat.

IX.

- Ostatní ujednání

- Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní k jejich zaplacení druhé smluvní strany.

- Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinností druhou smluvní stranou, na níž se sankce vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

- Kupující je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Prodávajícího. Prodávající není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Kupujícímu, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

- Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

- Prodávající bere na vědomí, že jako osoba povinná dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.

- Ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v zákoně.

- Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

  - na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

  - na straně Prodávajícího, jestliže předmět koupě nebude řádně dodán a zprovozněn v termínu stanoveném touto smlouvou,

  - na straně Prodávajícího, jestliže předmět koupě nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající,

  - na straně Prodávajícího, jestliže je Prodávající v prodlení delší než 30 dní s odstraněním vad dle čl. V. této smlouvy.

- Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

  - Prodávající písemně oznámí Kupujícímu, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

  - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k Prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

  - je podán návrh na zrušení Prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace Prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a jako takové doručeno druhé smluvní straně na v záhlaví této smlouvy uvedenou adresu nebo do datové schránky.

- Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení smluvní strany odstupující doručeno druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.

- V případě odstoupení od této smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou).

XI.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení této smlouvy lze doplňovat, měnit nebo rušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a datovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, včetně náhrady škody, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stan, z ní vzniklé či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem (s vyloučením kolizních norem), zejm. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (v ČR publikováno ve Sbírce zákonů ČR pod č. 160/1991 Sb.), či jakékoli jiné mezinárodní úmluvy.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se určí dle sídla kupujícího.

- Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Prodávající bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. a bude Kupujícím uveřejněna v souladu s tímto zákonem.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem uveřejnění v registru smluv.

- Nebude-li tato smlouva uveřejněna Kupujícím v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 1 měsíce od jejího uzavření, je Prodávající povinen ji uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do tří měsíců po jejím uzavření.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (stanovená Kupujícím)

Příloha č. 2 - Popis předmětu koupě nabízeného Prodávajícím

Prodávající:						Kupující:

Dne (viz elektronický podpis)				Dne (viz elektronický podpis)

.......................................................		       	..........................................................

…………….…………….				Západočeská univerzita v Plzni

…………….…………….				doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

…………….…………….				rektor

podepsáno elektronicky				podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu koupě

Rentgenový difraktometr (dále také jen jako „zařízení“, „přístroj“ či „systém“)

Popis zařízení: "Rentgenový difraktometr s měřícím a vyhodnocovacím softwarem musí umožnovat zkoumání mikro-struktury polykrystalických a amorfních materiálů pomocí RTG difrakce jako je kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, GID (grazing incidence) difrakce, mikrostrukturní analýza (velikost krystalitů, mikropnutí), analýza zbytkového pnutí, texturní analýza a měření při vysokých teplotách. Tento multifunkční inteligentní přístroj musí umožnovat zajistit kompletní informace o struktuře vzorku.“

- Obecné požadavky na přístroj:

- Difraktometr musí být nabídnut jako plně funkční systém, kompletní a včetně instalace a školení uživatelů.

- Součástí dodávky musí být externí chladicí jednotka voda/vzduch.

- Veškerá elektronika, vysokonapěťový generátor a goniometr se musí nalézat v jedné skříni a musí tvořit jednu jednotku.

- Přístroj musí projít zárubněmi dveří o rozměrech 90 x 200 centimetrů.

- Systém musí být ovladatelný po síti či internetu.

- Systém musí umožňovat dálkovou správu po síti či internetu.

- Systém nesmí vyžadovat stlačený vzduch.

- Systém musí umožňovat fokusační (Bragg-Brentanovu) geometrii.

- Systém musí umožňovat měření v reflexním i transmisním módu, texturní měření a měření zbytkového pnutí.

- Systém musí umožňovat výměnu všech komponent v dráze rentgenového svazku bez nutnosti následné justace (ať už manuální nebo automatické). Tento požadavek se vztahuje na rentgenku, všechny optické komponenty, všechny vzorkové stolky a všechny detektory.

- Difraktometr musí umožňovat výměnu všech komponent systémem plug & play, tj. musí umět plně automaticky a v reálném čase rozpoznávat všechny komponenty a konfigurace a upozorňovat na případné konflikty v konfiguraci komponent, nalézajících se v dráze rentgenového svazku.  Tento požadavek se vztahuje na rentgenku, všechny optické komponenty, všechny vzorkové stolky a všechny detektory.

  - Bezproblémové měření díky automatické validaci všech komponent v reálném čase.

  - Automatická detekce chybějících nebo nevhodných komponent v reálném čase.

- Goniometr

- Vertikální goniometr s geometrií Theta/Theta

- Goniometr musí mít bezúdržbový mechanismus a převody.

- Goniometr musí umožňovat měření s různými průměry měřicích kružnic s předem definovanými polohami na 500 mm, 560 mm a 600 mm. Musí také umožňovat jakékoli nastavení mezi těmito předem definovanými polohami.

- Goniometr musí mít středový otvor o průměru alespoň 10 cm, aby bylo možné měřit dlouhé předměty.

- Goniometr musí mít úhlový rozsah 360° (bez příslušenství).

- Goniometr musí mít minimální měřicí rozsah úhlů -110° < 2Theta ≤ 168° (v závislosti na příslušenství).

- Nastavování měřicího úhlu: Krokové motory s optickými enkodéry, umožňující optimální rychlost skenování a přesnost nastavení poloh.

- Minimální úhlová rychlost pro rychlý přesun os: 20°/s.

- Minimální velikost kroku 0.0001°.

- Reprodukovatelnost ± 0.0001°.

- Rentgenový generátor a rentgenka

- Rentgenový generátor pro zatavenou rentgenku musí mít výkon alespoň 3 kW.

- Rentgenový generátor musí generovat proud 5 až 60 mA se stabilitou lepší než ± 0.005% při výkyvech v napájecí síti ±10% a vysoké napětí 20 až 50 kV se stabilitou lepší než ±0.005% při výkyvech v napájecí síti ±10%.

- V zájmu energetické úspornosti a zachování dlouhodobé životnosti rentgenky nesmí být výkon v pohotovostním režimu vyšší než 100 W (20 kV, 5 mA).

- Hodnoty vysokého napětí a proudu musí být spojitě nastavitelné ze softwaru.

- Měřicí software musí podporovat automatický náběh rentgenky, zajišťující její dlouhodobou životnost, a automatické zahořování nových rentgenek.

- Pouzdro rentgenky musí umožňovat použití průmyslově kompatibilních keramických i skleněných rentgenek (tj. musí být možné používat rentgenky i od jiných dodavatelů).

- Součástí dodávky musí být Cu a Co rentgenka. Dodavatel musí být schopen do budoucna nabídnout také rentgenky i s jinými materiály anod (Cr, Mo, Ag apod.)

- Rentgenka musí mít čarové i bodové ohnisko.

- Čarové ohnisko rentgenky musí být typu „long fine focus“, zajišťující maximální možný jas.

- Systém musí umožňovat rychlé a snadné přepínání mezi čarovým a bodovým ohniskem bez nutnosti odpojování elektrických kabelů a hadic s chladicí vodou a demontáže rentgenky. Přepínací mechanismus musí umožňovat použití jakékoliv rentgenky se standardní konstrukcí.

- Systém musí umožňovat plně automatické rozpoznávání všech typů a konfigurací rentgenek v reálném čase.

- Systém musí umožňovat automatické rozpoznávání orientace ohniska.

- Detektor

- Pozičně citlivý 2D detektor založený na technologii Hybrid Photon Counting (HPC).

- Pro detekci záření Cr, Co, Cu, Mo a Ag.

- Detektor musí umožňovat práci v 0D, 1D a 2D režimu.

- Záruka na detektor je alespoň 60 měsíců.

- Detektor musí být bezúdržbový a nesmí vyžadovat ke své činnosti žádná média, vodní chlazení ani stlačený vzduch.

- Vzdálenost detektoru od vzorku musí být spojitě nastavitelná, aby bylo možné optimalizovat úhlové rozlišení a úhlové pokrytí.

- Držák detektoru musí umožňovat jeho snadné otočení o 90°, aby bylo možné optimalizovat úhlové pokrytí v osách 2Theta a gamma, a to bez nutnosti výměny držáku a následné justace. Systém musí umožňovat plně automatické rozpoznávání orientace detektoru v reálném čase.

- Aktivní plocha detektoru min. 2 900 mm2.

- Detektor musí mít min. 500 000 pixelů.

- Čítací rychlost detektoru musí být minimálně 3,5 x 108 fotonů/s/mm2.

- Detektor musí umožňovat předřazení Sollerových clon širších než 75 mm v ose 2Theta. Systém musí umožňovat jejich plně automatické rozpoznávání v reálném čase.

- Pozičně citlivý detektor musí umět pracovat ve skenovacím i statickém (snímkovacím) režimu.

- Optické moduly

- Systém musí být vybaven následujícími optickými komponentami:

  - Automatická divergenční clona pro primární svazek.

  - Pinhole kolimátory pro vymezení průměru výstupního svazku v rozsahu 1 mm a 0,5 mm.

  - Sollerova clona 2,5° pro primární svazek.

  - Sollerova clona 2,5° pro sekundární svazek.

  - Sollerova clona 0,3° pro sekundární svazek pro GID měření.

- Všechny optické komponenty musí mít mechanismus, umožňující jejich snadnou výměnu bez použití nástrojů.

- Všechny optické komponenty musí umožňovat plně automatické rozpoznávání a konfiguraci v reálném čase a detekci konfliktů konfigurace.

- Držáky vzorků

- Systém musí být vybaven následujícími vzorkovými stolky:

- Eulerova kolébka s ovládáním pohybů v osách χ, φ a Z ze softwaru pomocí krokových motorů, rozsah χ minimálně -5°až +95°, rozsah φ bez omezení, rozsah Z 2 mm, max. průměr vzorku 70 mm, max. výška vzorku 25 mm. Eulerova kolébka je vybavena i podtlakovým držákem malých tenkovrstvých vzorků.

- XYZ stolek s ovládáním pohybů v osách X, Y a Z ze softwaru pomocí krokových motorů, rozsah X min. 25 mm, rozsah Y min. 70 mm, rozsah Z min. 52 mm, max. výška vzorku 52 mm, nosnost min. 2 kg.

- Automatický podavač vzorků se zásobníkem na min. 9 vzorků, umožňující jejich proměnné otáčky během měření. Stolek musí umožňovat měření v reflexním i transmisním módu.

- Vysokoteplotní komora včetně řídicí teplotní jednotky a vzduchotechnické jednotky pro in-situ měření zbytkového pnutí a textur, kompatibilní s dodanou Eulerovou kolébkou. Rozsah teplot od 25 °C do 1 100 °C.

- Všechny vzorkové stolky musí být výměnné bez nutnosti justace.

- Systém musí umožňovat plně automatické rozpoznávání a konfiguraci všech stolků v reálném čase.

- Systém musí být vybaven zařízením pro nastavení správné polohy vzorku na střed Theta/Theta goniometru pomocí číselníkového úchylkoměru.

- Software k měření, ovládání přístroje a k vyhodnocování výsledků analýz, databáze

- Měřicí a ovládací software musí obsahovat grafický nástroj pro zobrazení aktuální konfigurace přístroje v reálném čase na základě funkce automatického rozpoznávání komponent, její validaci v reálném čase, detekci konfliktů a plánování měření (zadávání přístrojových parametrů, jako je nastavení clon, výběr optických komponent apod.).

- Podpora proměnných parametrů měření:

  - Podpora proměnné doby měření.

  - Podpora proměnné velikosti kroku.

  - Podpora současné proměnné doby měření a velikosti kroku.

- Měřící a ovládací software musí mít alespoň jednu přenositelnou licenci (např. dongle).

- Vyhodnocování naměřených dat musí být umožněno alespoň na 10 licencích.

- Software pro snadné, rychlé a pohodlné vyhodnocování difrakčních dat, identifikaci fází (search-match) a kvantitativní analýzu fází.

- Difrakční databáze PDF2.

- Software pro Rietveldovu analýzu.

- Software pro stanovení zbytkového pnutí.

- Software pro stanovení textur.

- Bezpečnost:

- Systém musí splňovat požadavky na bezpečnost strojních zařízení (např. na ochranu proti pohyblivým částem), radiační bezpečnost, bezpečnost elektrických zařízení a elektromagnetickou kompatibilitu.

- Systém musí být plně ve shodě s předpisy EU/ES, zejména se

  - Směrnici pro strojní zařízení (2006/42/EC)

  - Směrnici pro elektrická zařízení (2006/95/EC)

  - Směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC)

- Systém musí být opatřen aktuální značkou CE, musí být k němu vydáno příslušné Prohlášení o shodě s předpisy EU/ES a přiložena veškerá požadovaná dokumentace.

- Požadavky na jakost přístroje:

- Výrobce musí na dodanou konfiguraci poskytnout záruku na justaci přístroje.

- Během instalace musí přístroj projít zdokumentovanou akceptační zkouškou, založenou na zavedeném postupu ověření funkčnosti přístroje, prokazující jeho správnou justaci na úrovni odpovídající nejmodernějším rentgenovým difraktometrům:

  - justace přístroje musí být rovná nebo lepší než ± 0.01° 2Theta v celém úhlovém rozsahu 2Theta, což musí být prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního referenčního materiálu NIST SRM 1976a (nebo jeho nástupce), který musí být součástí dodávky.

  - Nastavený (najustovaný) přístroj musí dávat relativní intenzity s přesností do ± 10% v celém úhlovém rozsahu 2Theta, což musí být prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního referenčního materiálu NIST SRM 1976a (nebo jeho nástupce), který musí být součástí dodávky.

- Ostatní:

- S přístrojem musí dodán PC s nainstalovaným s operačním systémem (v aktuální verzi) včetně monitoru o minimálním rozměru 24“ určený pro ovládání difraktometru a vyhodnocování naměřených dat.

- Kompletní instalace přístroje v určeném místě dodání včetně dodání uživatelských příruček a manuálů v českém nebo anglickém jazyce.

- Zaškolení v místě dodání alespoň pro 2 osoby v rozsahu minimálně 15 hodin.

- Možnost zaškolení alespoň 2 osoby ve výrobním závodě nebo ve vývojové laboratoři u výrobce v rozsahu minimálně 4 dny.

- Záruka na všechna zařízení kromě detektoru alespoň 24 měsíců. Záruka detektoru je řešena samostatným ustanovením v bodě 4 písm. d).

Podmíněná část plnění (viz čl. VI smlouvy)

- Göbelovo zrcadlo

- Optický člen o vysoké přesnosti, který umožňuje vytvořit paralelní dopadající paprsky na měřený vzorek a zároveň potlačit fluorescenci vzorku a nevhodná záření (např. Kbeta, brzdné záření).

- Göbelovo zrcadlo je určeno pro měření s rentgenovým zářením z Cu lampy.

- Göbelovo zrcadlo je dodáno s optickým komponentem na vytvoření štěrbiny minimálně v rozsahu 0.1 mm až 1.2 mm.

- Panoramatické Kbeta filtry

- Kbeta filtry musí být kompatibilní pro detektor popsaný v bodě 4).

- Velikost filtru je určena technickou specifikací detektoru a rentgenového generátoru s rentgenkou v bodě 3). Kbeta filtr nesmí omezovat velikost aktivní plochy 2D detektoru.

- Kbeta filtr pro Cu rentgenku je vybavený Ni folií a pro Co rentgenku je vybavený Fe folií.

- Vhodné Kbeta filtry musí být určeny pro Cu a Co rentgenku o definovaném útlumu 0,5% a 1,5%.

- Nízkoteplotní měřící komora

- Prostor vzorku je definovaný hemisférickou (polokulovou) komoru, která je vybavena vhodným X-ray oknem. Nízkoteplotní komora musí být kompatibilní s řídící jednotkou dodanou pro VT komoru (bod 6 písm. a) č. IV.).

- Měřící rozsah ve vakuu je minimálně v rozsahu od -170°C do +500°C a za atmosférického tlaku v rozsahu minimálně od +25°C do +500°C.

- Nízkoteplotní měřící komoru musí být možnost přimontovat na Eulerovu kolébku a XYZ stolek definovaných v bodě 6 písm. a).

- Řízení teploty musí být plně integrováno do měřícího softwaru definovaného v bodě 7 písm. c).

- Nízkoteplotní měřící komora musí být vybavena nezbytným příslušenstvím pro chlazení prostoru vzorku:

  - Přívodním potrubím (hadicí) o minimálně délce 3m mezi Dewarovou nádobou a komorou se vzorkem.

  - Konektorem k připojení LN2 do nízkoteplotní měřící komory.

  - Odpadním potrubím (hadicí) o minimálně délce 3m pro odvod odparu LN2 ze skříně difraktometru.

  - Potrubím k připojení na řídicí jednotku (viz bod 6 písm. a) č. IV.) pro řízení chladícího/teplotního procesu.

- Součástí dodávky je Dewarová nádoba pro LN2 o objemu minimálně 55 l.

Příloha č. 2 - Popis předmětu koupě nabízeného prodávajícím (doplní dodavatel)

…………….