TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zařízení pro měření Hallova jevu

Popis zařízení: "Předmětem dodávky je zařízení pro měření Hallova jevu. Měření Hallovské jevu v magnetickém poli musí umožňovat určit elektrickou rezistivitu, koncentraci a pohyblivost nosičů náboje v polovodičích, což je nutné k dosažení detailního popisu elektrických vlastností materiálu”.

- Zařízení pro měření Hallova jevu

- Měření elektrické resistivity v rozsahu od 10-04  do 109  Ω-cm

- Měření mobility v rozsahu od 1 do 107 V/s

- Měření koncentrace nosičů náboje v rozsahu od 107 do 1021 cm3

- Minimální měřitelné hallovské napětí: 10 µV

- Zařízení je vybaveno permanentním magnetem o velikosti 1 Tesla a o průměru magnetického pole minimálně 70 mm.

- Zařízení je vybaveno automatickým pohybem magnetů

- Na zařízení lze měřit vzorky o velikosti minimálně 6 x 6 mm do maximální velikosti 12 x 12 mm s tloušťkou maximálně 2 mm.

- Zařízení umožňuje provádět měření pomocí plně automatizovaná měřící sekvence.

- Součástí dodávky je etalonový standard (testovací vzorek) ke kalibraci přístroje.

- Dodávka přístroje je včetně měřícího PC případně notebooku včetně nainstalovaného systému Windows 10. K přístroji jsou dodány ovladače a drivery na přiloženém CD či jiném digitálním médiu (např. USB flash disk, apod.).

- Zařízení je dodáno včetně softwaru umožňující nahrávání, ukládání, zobrazování dat a závislostí. Software umožňuje vyhodnocovat jednotlivé vlastnosti v závislosti na teplotě vzorku, jako jsou I-V křivky, resistivitu, plošný odpor, kontrolu ohmických kontaktů, magnetoresistanci, hallovo napětí, hallovy mobility, hallův koeficient.

- Rozšíření o měření za nízkých a vysokých teplot

- Chlazení je realizovatelné v rozsahu od 100 K do 300 K s rozlišením ±0.2 K. Ochlazování je realizováno pomocí tekutého dusíku (LN2).

- Ohřev je realizovatelný v rozsahu od 300 K do 800 K. Řízení teploty při ohřevu je zajištěno pomocí PID termostatu.

- Měření je možné provádět v celém teplotním rozsahu na jednom zařízení. K měření za nízkých a vysokých teplot je akceptována výměna měřícího nástavce.

- Příslušenství

- Dodávka je včetně primární bezolejové vývěvy, která je dodána včetně vakuového potrubního rozvodu od pumpy do komory se vzorkem, spojek, těsnění, adaptéru pro připojení, vazelíny pro vakuové spoje, náhradního o-kroužku pro víko komory.

- K přístroji je dodána pájka, stříbrná pasta, pinzeta – pro tvorbu kontaktů.

- Přístroj je dodán včetně nádoby (dewarka) na LN2 o objemu 2 litry. Součástí je teflonový trychtýř pro nalévání tekutého dusíku (LN2).

- Ostatní dodací podmínky

- Zaškolení v místě dodání je umožněno alespoň pro 3 osoby. Aplikační školení na přístroji je možné provést na místě dodání nebo pomocí on-line komunikačního nástroje (např. Skype, Microsoft Teams, Zoom apod.)

- Dodání včetně uživatelských příruček a manuálů v anglickém či případně v českém jazyce.

- Instalace přístroje nejpozději v prosinci 2020

- Záruka na zařízení včetně příslušenství a vybavení musí být alespoň 24 měsíců.

- V ceně přístroje je zahrnuto balné a poštovné.