## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 057 - 2020 (LMT-(III.)-057-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-057-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stacionární meteorologická stanice | 1 | ks | Srážkoměr: vytápěný člunkový srážkoměr, rozlišení 0,1 mm/puls, sběrná plocha 500 cm2, ornitologický sedák ke srážkoměru, nerezový stojan pod srážkoměr, betonová dlaždice pro uchycení stojanu. Pyranometr: výstupní signál v μV/Wm-2, měřící rozsah 0 - 2000 Wm-2, spektrální rozsah min. 0,35 až 2,50 μm, chyba menší než 5 % v rozsahu -10 °C až +40 °C, kabel s konektorem, nerezový držák pro instalaci radiometrů na stožár, měřící převodník. 2x snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu (rozlišení min. 0,1 % RV a 0,01°C, přesnost měření min. +- 1,8 % RV v rozsahu od 10 do 90 % RV), teplotní senzor s velmi malou teplotní setrvačností, umístění přízemní a ve 2 m, obojí s radiačním krytem a kabelem 5 m s konektorem. Snímač atmosférického tlaku, 4-žilový kabel 2m zakončený konektorem, max. chyba měření <1 mbar v rozsahu 0 až 50 °C. Půdní vlhkost: Snímač objemové půdní vlhkosti, proudový výstup 0-5 mA, přesnost v rozsahu od 5 % do 50 %. 3x čidlo měření teplot půdy: měřící převodník teplota, pevné připojení snímačů, krytí, kabel 5m, snímač teploty, pouzdro, čtyřvodičové připojení, kabely 1m, 1m, 3m. Rychlost a směr větru: vytápěný anemometr v celokovovém provedení, keramická ložiska, vytápěný snímač směru větru v celokovovém provedení, keramická ložiska, rozlišení směru 0.5°, napájecí napětí, napájení 12-14 VDC, výstup RS485, 2x kabel s konektorem a zásuvka, vodorovné ráhno pro instalaci anemometru a směrovky na stožár. Meteorologický stožár: jednodílný nerezový stožár 3 m, kotevní lana, 2x jednoramenný výložník, betonová dlaždice pro podložení paty stožáru (hmotnost min. 35 kg). Telemetrická stanice: universální multikanálová monitorovací jednotka s kapacitním připojením všech čidel meteostanice pro vysokou frekvenci přenosu dat, vestavný GSM/GPRS komunikační modul, autodiagnostika, jedno nebo dvoubodová kalibrace připojených snímačů, dotykový displej, robustní box, vysoké krytí, přípojná deska, min. 5x kabelová vývodka, uzamykatelný box s připojením na stožár, 2x nerezový držák pro montáž skříně, 2x expandér svorek, bezúdržbový záložní akumulátor 12V/9Ah. Komunikační uživatelské rozhraní: GSM/GPRS komunikační modul, parametrizace přes USB a GPRS, datahosting (předplatné na 1 rok), v ceně programová aplikace na zpřístupnění a vizualizaci vhodná pro meteorologická data, s možností nastavení alarmů, nastavení intervalu ukládání dat (možnost natavení automatické změny v závislosti na měřených hodnotách) a předávání dat na server v nastavených časech, nízká spotřeba provozní energie. Napájení meteostanice 230V, rozvodnice instalovaná na meteostožáru, přepěťová ochrana na síťovém napájení, jistič, zdroj pro telemetrickou stanici, zdroje 24V DC / 100 W pro vytápěný srážkoměr a anemometr. Instalace meteostanice na lokalitě ZČU v Plzni (nelze kotvit nic do země), včetně materiálu k instalaci, programování řídící jednotky včetně nastavení měření, aktivace SIM, nastavení datových přenosů, ověření funkce, zaškolení obsluhy. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Dodání zboží do místa plnění do 40 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. Včetně instalace meteostanice na lokalitě ZČU v Plzni (nelze kotvit nic do země), včetně materiálu k instalaci, programování řídící jednotky včetně nastavení měření, aktivace SIM, nastavení datových přenosů, ověření funkce, zaškolení obsluhy (max. 2 osob). | RNDr. Jan Kopp, Ph.D., Tel.: 37763 3065 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta ekonomická - Katedra geografie, msítnost UK 525 | 164793 | 164793 |  | 0 |  |  | 38410000-2 - Měřící nástroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 164793 | 0