## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 056- 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Digitální multimetr elektrických veličin | 3 | ks | Zařízení musí: 1. být přenosné, bateriově napájené, ručně ovládané 2. mít zobrazovací jednotku (displej) s výstupem (obnovením) měřené veličiny s frekvencí alespoň 4 Hz 3. mít displej (volitelně) podsvícený 4. obsahovat funkce s grafickou signalizací: a. velikosti hodnoty měřené veličiny v daném rozsahu – sloupcový graf b. slabé baterie c. polarity měření (+/-) d. nebezpečného napětí e. nesprávného připojení měřicích kabelů 5. umožňovat režim měření a uložení aktuální, minimální, maximální a průměrné hodnoty měřené veličiny 6. umožňovat kalibraci u výrobce a korekci měřených veličin uživatelem 7. být schopno provádět manuální a automatickou změnu rozsahu měření 8. být schopno automatického vypnutí při nečinnosti zařízení 9. poskytnout ochranu vstupů dle EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V 10. mít stupeň krytí alespoň IP52 11. být provozuschopné od alespoň −10 °C do alespoň +50 °C 12. zajistit měření alespoň níže uvedených veličin v alespoň uvedeném rozsahu. Rozsah a přesnost měření veličiny jsou minimální, které musí zařízení splňovat. a. Stejnosměrné elektrické napětí od alespoň 0,5 V do 600 V; přesnost ± (0,09 % + 2) b. Střídavé elektrické napětí od alespoň 0,5 V až alespoň 600 V, přesnost ± (1,0 % + 3) šířka frekvenčního pásma alespoň od 45 Hz do alespoň 500 Hz c. Stejnosměrný elektrický proud (DC) od alespoň 100 mA do alespoň 8 A; přesnost ± (1,0 % + 3) d. Střídavý elektrický proud (AC) od alespoň 100 mA do alespoň 8 A; ± (1,5%+3) e. Elektrický odpor od alespoň 10 kΩ do alespoň 6 MΩ; ± (0,9 %+1) f. Elektrická kapacitance od alespoň 1000 nF do 100 μF; ± (1,2%+2) g. Frekvence elektrického proudu od alespoň 100 Hz do 100 kHz; ± (0,1%+1) Zařízení musí dále umožňovat: a. měření kontinuity obvodu a testu diod. Kontinuita obvodu musí být signalizována alespoň akusticky b. optimalizaci měření hodnot střídavého elektrického proudu a napětí při ne-sinusových průbězích. Součástí dodávky musí být vlastní měřicí zařízení (multimetr), měřicí kabely s hroty a transportním obalem (pouzdrem). |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018 |  | Ing. Aleš Franc, Ph.D., Tel.: 37763 4824 | Teslova 11, 301 00 Plzeň, Nové technologie-výzkumné centrum - Termomechanika technologických procesů, budova H - místnost TH 214 | 100 | 28500 | 9500 |  | 0 |  |  | 38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
2 | Měřicí přístroj teploty a vlhkosti se záznamem (datalogem) | 2 | ks | Zařízení musí: 1. být přenosné, bateriově napájené, ručně ovládané 2. měřit okolní teplotu (T) ve °C a relativní vlhkost vzduchu (RH) v % 3. mít zobrazovací jednotku (displej) pro odečet hodnot teploty, relativní vlhkosti. Obě hodnoty musí být zobrazeny současně 4. zajistit měření alespoň níže uvedených veličin v alespoň uvedeném rozsahu. Rozsah, rozlišení a přesnost měření veličiny jsou minimální, které musí zařízení splňovat. a. Teplota: od -30 °C do 70 °C; 0,1 °C; ±0,3 °C při 23±5 °C ve zbytku rozsahu teplot alespoň 0,5 °C b. Relativní vlhkost: od 0 % RH do 100 % RH; 0,1 % RH; ±3 % RH při 25 °C±5 °C v rozsahu 10 až 90 % RH, v ostatních případech alespoň ±5 % RH 5. umožňovat záznam alespoň teploty a vlhkosti a to alespoň 30 000 záznamových řádků. Periodicita záznamu musí být volitelná a to alespoň: 30 s, 1 min, 1 hod 6. mít deklarovanou životnost baterie alespoň 6 měsíců při záznamu jedné řádky za hodinu 7. signalizovat slabou baterii 8. být přizpůsobené pro montáž na zeď (šroubové spojení) 9. být dodáno včetně kalibračního certifikátu a softwaru pro stažení záznamu měřených hodnot do PC | [7 empty] | 100 | 13000 | 6500 |  | 0 |  |  | 38410000-2 - Měřící nástroje
3 | Přenosný luxmetr | 1 | ks | Zařízení musí: 1. být přenosné, bateriově napájené, ručně ovládané 2. zobrazovat hodnotu měřené veličiny na displeji 3. měřit intenzitu osvětlení alespoň v jednotkách (lx) a to ve shodě s alespoň třídou C, dle DIN 5032-7, příloha B normy IEC 13032-1 a CIE 69 4. měřit a zobrazovat hodnotu s frekvencí alespoň 2 Hz 5. skládat ze dvou částí. 1. zobrazovací/vyhodnocovací jednotky a 2. kabelem připojeného detektoru 6. umožňovat automatickou a ruční volbu rozsahu měření 7. mít ovládací prvky alespoň: volba rozsahu, uložení hodnoty do paměti, podržení hodnoty 8. disponovat šroubením pro montáž na stativ – standard ¼“ 9. mít optimalizovanou spektrální V(λ) a jasovou senzitivitu pro lidské oko 10. disponovat cos korekcí 11. mít trvalou paměť pro uložení a zpětné načtení alespoň 100 hodnot 12. Rozsah(y) měření od alespoň 0,1 do alespoň 199 000 lx 13. Přesnost měření alespoň ± 3 % + 1 poslední platná číslice 14. Chyby měření dle DIN 5032, třída C: f2 do 3 %, V(λ)f1 do 8 %, f3 do 2 %, f11 do 2 %, fges do 15 % 15. být kalibrované a kalibrovatelné výrobcem | [7 empty] | 100 | 12500 | 12500 |  | 0 |  |  | 38410000-2 - Měřící nástroje
4 | Digitální termometr | 1 | ks | Zařízení musí: 1. být přenosné, bateriově napájené, ručně ovládané 2. zobrazovat hodnotu měřené veličiny na displeji a to alespoň v jednotkách °C a K. 3. mít displej (volitelně) podsvícený 4. umožňovat současné připojení alespoň dvou termočlánků a to typů alespoň: J, K, T, E. Obě hodnoty teploty musí být zobrazeny na displeji současně 5. zobrazovat rozdílovou hodnu teplot z obou termočlánků, pokud jsou připojeny 6. být kalibrované a kalibrovatelné výrobcem 7. umožňovat režim měření a zobrazení minimální, maximální, průměrné a aktuální hodnoty měřené teploty 8. disponovat funkcí korekce rušení měření ve vztahu k frekvenci síťového napětí 9. mít signalizaci slabé baterie 10. mít volitelnou (zapínatelnou/vypínatelnou) funkci automatického vypnutí 11. mít přesnost měření pro teploty nad -100 ° C a termočlánky J, K, T, E alespoň ±[0,05 % ±0,3 °C]. Pro teploty pod -100 ° C a termočlánky J, K, E alespoň ±[0,20 % ±0,3 °C] 12. mít rozlišení alespoň 0,1 °C pro teploty nižší než 1000 °C a alespoň 1 °C pro teploty vyšší než 1000 °C 13. vyhovovat standardům ITS-90, NIST-175, EN/IEC 61326-1:2006, EN/IEC 61010-1:2001 14. umožňovat (uživatelsky) nastavení korekce měřené teploty a to alespoň v rozsahu ±4 °C 15. být funkční v prostředí od alespoň -10 °C do alespoň 50 °C | [7 empty] | 100 | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  | 38412000-6 - Teploměry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 66000 | 0