## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 007 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stolní centrifuga | 1 | ks | Univerzální chlazená odstředivka. Rozsah nastavení pracovních teplot -20 až +40°C. Panel s displejem, membránovou klávesnicí a ovladačem. Možnost nastavení a paměť pro alespoň 80 programů. Možnost nastavení různých úrovní zrychlení a brždění. Možnost vybavení výkyvnými rotory, které umožňují odstřeďovat mikrotitrační destičky a centrifugační kyvety různých objemů. Model musí mít možnost dovybavení úhlovými rotory a cytopříslušenstvím. Odstředivka musí umožňovat odstřeďování láhví o rozměrech (průměr x výška) 62 x 137 mm. Odstředivka musí umožňovat dosažení alespoň 24300 RCF. Odstředivka musí umožňovat nastavení různých režimů doby odstřeďování (nastavení doby, stálý provoz, krátké cykly). Odstředivka nesmí mít větší půdorys než 48 x 75 cm. Odstředivka musí být IVD dle 98/79/EC. Pohon musí zajišťovat bezúdržbový indukční motor. Odstředivka je zabezpečena automatickým vypnutím při nevyváženosti rotoru. Součástí dodávky odstředivky musí být rotor/ rotory vč. potřebných úchytů a adaptérů pro odstřeďování alespoň: 48 ks zkumavek 17 x 100 mm 42 ks zkumavek 13 x 70 mm 64 ks Eppendorfek 1,5/2,0 ml. |  | Samostatná faktura | NE |  | Včetně instalace a zaškolení. | PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D., Tel.: 721 433 433, 37763 3703 | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií, místnost HJ 117 | 90 | 275000 | 275000 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 275000 | 0