## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 040 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | pH metr | 1 | ks | pH rozsah - 2,000 až + 19,999 pH. pH rozlišení volitelné max. 0,001 / 0,01 / 0,1 pH. pH přesnost do ± 0,003 pH. mV rozsah -1 999,9 až +1 999,9 mV. mV rozlišení: 0,1 mV. mV přesnost: do ± 0,2 mV. Rozsah teplot: - 10 až 105 °C. Rozlišení teplot 0,1 °C. Přesnost teplot ± 0,5 °C. Kalibrace 1, 2 nebo 3 pufry. Teplotní kompenzace automatická (s ATC) nebo manuální 0 až 100 °C. Výstup RS232 / analogový 1 mV / IrDA interface pro tiskárnu. Paměť min. 32 pozic. Rozměry max. (šxdxv) 250 x 280 x 150 mm. Hmotnost max 900 g. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Michal Mrázek, Tel.: 37763 4802 | Teslova 5, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum, laboratoř v budově C | do 22.12.2022 | 18900 | 18900 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Digitální multimetr | 1 | ks | Rozhraní: Bluetooth. Měření: kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC. Druh použitého zobrazovače: LCD. Rozsah měření napětí DC: 600mV/6V/60V/600V/1kV. Přesnost měření napětí DC: ± (0,09% + 2 digity). Rozsah měření napětí AC: 600mV/6V/60V/600V/1kV. Přesnost měření napětí AC: ± (1% + 3 digity)(45Hz...500Hz), ± (2% + 3 digity). Rozsah měření proudu DC: 60mA/400mA. Rozsah měření proudu AC (nepřímé měření): 60mA/400mA. Přesnost měření proudu DC: ± (0,5% + 3 digity). Přesnost měření proudu AC: ± (1,5% + 3 digity). Měření skutečné efektivní hodnoty: True RMS. Rozsah měření odporu: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/50MΩ. Přesnost měření odporu: ± (0,5% + 1 digit). Rozsah měření kapacity: 1µF/10µF/100µF/9999µF. Přesnost měření kapacity: ± (1,2% + 2 digity). Rozsah měření kmitočtu: 9999mHz/99.99Hz/999.9Hz/99.99kHz. Přesnost měření kmitočtu: ± (0,1% + 1 digit). Test průchodnosti obvodu: akustický signál. Stupeň krytí: IP54. Hmotnost s baterií max. 380 g. Shoda s normou EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III. Rozměry max. (šxvxh) 100 x 220 x 50 mm. Vlastnosti: automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, dosah 20 m, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače); funkce MIN/MAX/PRŮM. | [8 empty] | 12000 | 12000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 30900 | 0