## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 025 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Precizní výkonový analyzátor, DC, 0.1 Hz to 1 MHz, 6 CHs | 1 | ks | Frekvenční rozsah: DC a 0.1 Hz - 1 MHz, napěťový rozsah do 1000 V (15 mV - 1100Vrms), přímé měření proudu - proudový dozsah do 50 A (10 mA - 55 A rms), externí měření proudu - proudový rozas do 500 Arms nominal - průvlekové čidlo (vstup 10V + externí bočník). Externí průvlekové čidlo napájené ze samotného analyzátoru. Uvedené rozsahy zajištěny bez výměny měřících karet a jiného mechanického zásahu do analyzátoru. Jednotlivé kanály 1 až 6 galvanicky izolované, minimální odolnosti - napětí-PE 1000 V, proud-PE 600 V v CAT II. Základní přesnost: výkon 0.05 % z odečtu a 0.05 % z rozsahu v rozmezí 1 % až 110 % zvoleného rozsahu. Low power factor error 0.07 % ze zdánlivého výkonu. Nezávislé nastavení jednotlivých kanálů + funkce auto range. Implicitní měření v režimech 1P2W, 2P3W, 3P3W, 3P4W, 3V3A. Harmonická analýza napětí, proudu, výkonu do 500 harmonické (základní 50/60 Hz), výpočet THD, HDF, THF, Z, Funkce Dual Harmonic pro analýzu vstupu i výstupu měničů, zálkadní parametr převodníků 2MS/s, 16 bit, vzorkovací frekvence 2 MHz, rychlost převodu 500 ns. Barevný grafický displej s vysokým rozlišením 8.4 inch, ukazatele aktuálních rozsahů, tlačítkový ovládací panel, 2 USB porty. Zobrazení měřených dat v podobě waveformy, vektorů, hodnot (RMS, MAX, trend, bar). Vysokorychlostní záznam dat, nastavitelný, 1 ms až 100 ms, možnost určení externí synchronizací. Aktualizace zobrazených dat, nastavitelná, 50 ms až 2s. Nástroj pro měření na motorech a jejich vyhodnocení, měření otáček a momentu zvláštními vstupy 42 V proti PE - analogový vstup 22 V, 200 ks/s + pulzní vstup 12 V 2hz až 1 MHz minimální šířka puzu 500 ns. Online zobrazení měření na PC, PC software, možnost nastavení analyzátoru v PC, ukládání dat do souboru v PC. Ukládání dat na USB médium. Připojení USB, ETHERNET, GP-IB. Výstup pro externí monitor. Vstup pro externí synchronizaci. Frekvenční filtr v rozsazích OFF, 100 Hz a 1 KHz, Line filtr v rozsazích OFF, 100 Hz až 100 KHz. Plug and play dodávka včetně veškeré potřebné kabeláže, bočníků, externích průvlekových čidel. Počet kanálů 6, napájení externích průvlekových čidel +- 15 VDC, 1,8 A/kanál. Okolní prostředí - vnitřní použití, 5 až 40 °C, 20% až 80 % RH vlhkost. Napájení, 100 až 240 V, 50/60 Hz, odběr do 450 VA. Hmotnost do 17 kg. Kalibrační, záruční a pozáruční servis zajištěný dodavatelem. |  | Samostatná faktura | ANO | Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 Registrační číslo projektu: NPO_ZČU_MSMT-16584/2022 Specifický cíl B: Tvorba nových progresivních studijních programů | Záruka za zboží 12 měsíců. | Ing. Martin Zavřel, Ph.D., Tel.: 607 530 453, 37763 4420 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EL 104 | 12 týdnů | 1245160 | 1245160 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 1245160 | 0