Technická specifikace

Multifunkční rentgenový difraktometr s rotační anodou

Účel nákupu: Zařízení je pořizováno pro výzkumnou činnost za účelem komplexní charakterizace struktury vyvíjených tenkovrstvých materiálů, a to zejména nových termochromických povlaků v multivrstvé architektuře, nových fotoaktivních povlaků s řízenou strukturou pro rozklad vody a nových nanostrukturních materiálů na bázi nanočástic pro detekci plynů. Zařízení bude využíváno jako jedna ze základních analytických a charakterizačních metod.

Technická specifikace: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového rentgenového difraktometru s rotační anodou a Cu zdrojem rentgenového záření včetně příslušenství, instalace a zprovoznění dodaného zařízení a zaškolení obsluhy na pracovišti zadavatele.

Část A – Technické parametry – minimální technické požadavky, které musí každé dodané zařízení splňovat (pokud je splňovat nebude, je to důvod pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení).

| Parametr č. | Popis parametru | Splňuje (ANO) / Nesplňuje (NE) / Nabídnutá hodnota*1) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zdroj rentgenového záření s rotační anodou včetně kolimační optiky pro charakteristické záření CuK. |  |
| 2. | Vertikální theta-theta goniometr s možností měření in-plane (grazing-incidence) difrakce bez nutnosti zvláštní justace rentgenového zdroje a optických prvků a s variabilitou možných skenů a nastavení úhlů. |  |
| 3. | Možnost fokusační Braggovy-Brentanovy optiky, paralelního svazku, měření ve vysokém rozlišení s použitím parabolické multivrstevné optiky, vícekrystalového monochromátoru a analyzačního krystalu. Motorizované variabilní divergenční štěrbiny. |  |
| 4. | Stolek vzorku musí být vybaven motorizovaným posuvem ve vertikálním směru (osa Z) a v horizontálním směru (osy XY), motorizovanou rotací kolem osy kolmé na rovinu stolku (phi), motorizovaným náklonem (RxRy). Dále kombinací motorizovaných posunů rotace, chí a vertikální oscilací. |  |
| 5. | 2D detektor (hybrid – pixel detectors nebo podobné) pro detekci záření s účinností pro Cu záření cca 99%. |  |
| 6. | Uživatelsky příjemný ovládací, vyhodnocovací a diagnostický software (min. 5 samostatných licencí), ovládání systému pomocí příkazů z menu, pomocí ikon a/nebo horkých kláves. Ovládací software musí být schopen ovládat všechny motorizované pohyby vzorku, detektoru, ovládat nastavení štěrbin. |  |
| 7. | Poly-kapilára (s fokusací na vzorek) pro měření mikrodifrakce v CuK záření. |  |
| 8. | Možnost měření 2D GI-SAXS (stolky a držáky). |  |
| 9. | Rentgenový difraktometr musí umožňovat následující měřicí konfigurace/techniky: Braggova-Brentanova fokusační geometrie, paralelní svazek (GIXRD), nekoplanární In-Plane difrakce (GID), rentgenová reflektometrie (XRR), měření rocking křivek (RC) a map v reciprokém prostoru (RSM), techniku GI-SAXS/WAXS, měření textur (pólových obrazců), zbytkových pnutí a mikrodifrakci. |  |
| 10. | Rentgenový difraktometr musí umožňovat měřit: práškové vzorky (od jednotek µg), objemové vzorky (ve formě destiček o rozměrech cca 10x10 mm2 – 80x80 mm2, tloušťky 0,3 – 5 mm, a vzorky s 3D profilem o rozměrech cca 10x10 mm2 – 50x50 mm2, tloušťky cca 40 mm), tenké vrstvy různých materiálů (vrstvy, multivrstvy, polovodičové vzorky, nanomateriály a vrstvy nanočástic) nanesené na rovinných substrátech (Si wafer, sklo, ocelové disky, kaptonová fólie). |  |
| 11. | Přístroj musí splňovat zákonné podmínky pro provoz zdrojů ionizujícího záření. |  |

*1) Hodnoty v tomto sloupci (žlutě označený) doplní účastník zadávacího řízení.

Část B – Hodnocení – parametry dodaného zařízení, které jsou předmětem hodnocení

|  | Parametr | Počet bodů | Hodnota nabídnutá účastníkem zadávacího řízení *1) | Počet bodů přidělený hodnoticí komisí zadavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maximální výkon zdroje rentgenového záření s rotační anodou. | Na základě výpočtu dle uvedeného vzorce**2) (max. 100 bodů) |  |  |
| 2. | Johanssonův monochromátor pro CuK1 záření. (Johanssonovým monochromátorem a zdrojem záření bude možno hýbat v plném theta rozsahu goniometru bez nutnosti optické justace) | ANO: 50 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| 3. | Goniometr umožňuje vyosení ramena s detektorem ve směru in-plane (pátá osa). Úhlový rozsah -3° až +120° v ose 2. (Možnost vyosení „in-plane“ ramena nejen v úhlu theta 0°, ale zároveň i možnost vyosení ramena v úhlech theta do + 90°) | ANO: 50 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| 4. | 2D detektor (hybrid – pixel detectors nebo podobné) pro detekci záření s účinností pro Cu záření cca 99%. Plocha detektoru alespoň 77 x 38 mm2. Global count rate 2,9 x 1011 cps. Velikost pixelu max. 100 x 100 mikronů. | ANO: 30 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| 5. | Víceodrazový channel-cut monochromátor a analyzátor pro měření s vysokým rozlišením. | ANO: 20 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| 6. | 2D GI-SAXS | ANO: 30 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| 7. | Možnost používání stávající vysokoteplotní komůrky HTK 1200N (firma Anton Paar). | ANO: 20 bodů / NE: 0 bodů |  |  |
| Body celkem: |  |  |  |  |

*1) Hodnoty v tomto sloupci (žlutě označený) doplní účastník zadávacího řízení.

**2) Vzorec pro výpočet počtu bodů v části B u parametru 1.:

početbodů=100×MaximálnívýkonzdrojerentgenovéhozářenísrotačníanodouvhodnocenénabídceNejvyššínabídnutýmaximálnívýkonzdrojerentgenovéhozářenísrotačníanodouvrámciVZ