## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 007 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | AC/DC modulární systém | 1 | ks | AC/DC modulární vysokonapěťový zkušební systém složený ze snadno konfigurovatelných prvků vhodný pro provádění experimentů v univerzitní výzkumné a vývojové laboratoři v souladu s požadavky IEC 60060-1. Modulární konstrukce zajistí snadnou obsluhu, flexibilitu konfigurace a rozšiřitelnost. Systém je modulární po hardwarové i softwarové stránce a umožňuje budoucí rozšíření o další 2 stupně u AC a DC, o 3 stupně pro LI a SI. Konfigurace umožňuje jednoduché sestavení stavebnicového systému bez použití dalších nástrojů a vytvoření samonosného uspořádání, prvky ze starších systémů lze používat a kombinovat s novými. Každý připojovací bod by měl mít dvě vertikální a čtyři horizontální možnosti připojení. Všechny prvky mají stejnou délku a stejné mechanické krytí. AC základní blok bude obsahovat HV transformátor pro střídavé napětí 100 kV, dělič pro měření zkušebního napětí, napájecí a řídicí jednotku. Základní blok bude doplněný o prvky potřebné pro generování DC napětí (diody, měřicí a vybíjecí rezistory, kondenzátory, potřebné připojovací mechanické prvky) a o měřicí jiskřiště včetně sady elektrod, které může být použito i jako usekávací. Minimální výstupní parametry 100 kV AC, 50 mA a 135 kV DC, 11 mA. Systém bude vybavený napájecí a řídicí jednotkou a měřením napětí a proudů. Regulační systém umožní přesné nastavování napětí a použití velmi nízkého zkušebního napětí. Systém bude zajišťovat potlačení rušení z vnější napájecí sítě a stabilitu napětí. Systém bude bez částečných výbojů. Systém umožní budoucí rozšíření o nádobu pro tlakové a vakuové experimenty s různými plyny, tlaky, elektrodovým uspořádáním do napětí 100 kV AC, 135 kV DC a LI a do tlaku maximálně 15 barů. Všechny potřebné ovládací prvky, konektory a měřicí zařízení pro jakoukoli konfiguraci budou součástí dodávky a případná rozšíření budou proto možná bez jakýchkoliv úprav. Součástí dodávky jsou také všechny potřebné kabely. Měřicí systémy napětí a proudu odpovídají požadavkům ČSN EN 60060-2 ed.2 a budou kalibrovány kalibrační laboratoří. Jako doklad o kalibraci požadujeme doložit příslušným kalibračním listem. Ovládání zkušebního systému bude komunikovat se zkušebním systémem přes optický kabel pro eliminaci elektromagnetického rušení. Systém bude ovládán z PC, každý prvek systému má vlastní funkční blok, systém poskytuje možnost úpravy softwarů, vlastního vytváření sekvencí, vytvoření vlastního softwaru pro specifické výzkumné činnosti a projekty, možnost interakce s dalšími programy jako Matlab, Maple, MathCAD, MS Excel a další. Systém musí splňovat certifikaci bezpečnosti SIL3 podle IEC 61508. Součástí dodávky je instalace a zprovoznění zařízení, dodání dokumentace a zaškolení obsluhy na místě instalace odborníky výrobce. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Český inkubátor technologií pro energetické sítě Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_020/0008490 OP JAK - MŠMT | Záruka na zboží 12 měsíců. Součástí dodávky je instalace a zprovoznění zařízení, dodání dokumentace a zaškolení obsluhy na místě instalace odborníky výrobce. | doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D., Tel.: 37763 4357, 728 042 496 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, halové laboratoře 2762, místnost UD 001 | 2 roky | 4326872 | 4326872 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 4326872 | 0