## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 034 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Jednokotoučová bruska/leštička materiálografických výbrůsů | 1 | ks | Předmětem je dodávka automatické jednokotoučové brusky/leštičky pro finální přípravu materiálografických vzorků. Zařízení bude sloužit k broušení a leštění zalitých vzorků za účelem dosažení vysoce kvalitního, rovného povrchu bez deformací, vhodného pro následnou mikroskopickou analýzu. Technické parametry a vlastnosti: Základní jednotka: Jednokotoučové provedení s motorizovanou brousící/leštící hlavou. Zařízení musí být kompatibilní s pracovními kotouči alespoň do průměru 254 mm. Plynule nastavitelné otáčky v rozsahu minimálně 50 – 500 ot./min., s možností nastavení po 50 ot./min. nebo méně. Výkon motoru hlavního kotouče minimálně 400 W. Integrovaná a polohovatelná vodní tryska pro chlazení a čištění. Systém musí být funkční při tlaku vody minimálně v rozsahu 2,5 – 8 bar. Brousící/leštící hlava: Hlava musí mít vlastní motor, nezávislý na pohonu hlavního pracovního kotouče. Otáčky hlavy plynule nastavitelné, minimálně v rozsahu 30 – 200 ot./min, s možností nastavení po 10 ot./min. nebo méně. Obousměrné otáčení hlavy (ve směru i proti směru hodinových ručiček). Hlava musí umožňovat minimálně následující režimy přítlaku: Centrální přítlak - aplikace jedné společné síly na všechny vzorky, nastavitelné minimálně v rozsahu 25 – 200 N. Individuální přítlak - aplikace samostatné síly na každý vzorek zvlášť, nastavitelné minimálně v rozsahu 5 – 40 N na vzorek. Funkce přítlaku může využívat externí přívod tlakového vzduchu o tlaku minimálně 4 bar (0,4 Mpa). Ovládání: Zařízení musí být vybaveno barevným dotykovým LCD displejem pro snadné nastavení všech parametrů. Software zařízení musí umožňovat tvorbu, ukládání a vyvolávání vícekrokových metod pro přípravu vzorků. Napájení: 100-240 V / 50/60 Hz. Maximální půdorysné rozměry (Š x H): 700 x 550 mm. Maximální hmotnost 80 kg. Požadované příslušenství (musí být součástí dodávky): Systém pro uchycení lešticích pláten: Dodávka musí obsahovat pracovní kotouč o minimálním průměru 254 mm, který je vybaven magnetickým systémem pro rychlou a snadnou výměnu brousicích papírů a lešticích pláten. Automatický dávkovací systém: Zařízení musí být vybaveno programovatelným, automatickým dávkovacím ramenem pro řízené dávkování brusných a lešticích suspenzí. Ovládání dávkovače musí být integrované v hlavním ovládacím panelu stroje. Systém pro uchycení vzorků: Součástí dodávky musí být kompletní systém pro přípravu vzorků v režimu individuálního a centrálního přítlaku, obsahující: Upínací adaptér pro držáky vzorků. Držák minimálně pro 4 vzorky o průměru 30 mm pro individuální přítlak. Držák minimálně pro 6 vzorků o průměru 30 mm pro centrální přítlak. Nivelační zařízení určené pro přesné výškové zarovnání (zajištění koplanarity) všech vzorků upnutých v držáku pro centrální přítlak. Součástí dodávky musí být odborná instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. |  | Společná faktura | NE |  | Součástí dodávky musí být odborná instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. | Ing. Pavel Rous, Tel.: 37763 4522 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EC 109 | 90 dní | 550000 | 550000 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
2 | Přesná diamantová pila | 1 | ks | Předmětem je dodávka přesné diamantové pily určené pro precizní, nízkodeformační dělení širokého spektra technických materiálů (např. kovů, slitin, keramiky, kompozitů, elektronických součástek). Technické parametry a vlastnosti: Řezání musí probíhat automaticky pomocí gravitačního systému (působením definované síly na vzorek) pro zajištění opakovatelnosti a minimalizaci vlivu obsluhy. Aplikovaná síla musí být nastavitelná pomocí systému závaží a protizávaží minimálně v rozsahu 0 – 500 g. Otáčky řezného kotouče musí být plynule nastavitelné minimálně v rozsahu 0 – 950 ot./min., s možností nastavení v krocích po 25 ot./min. nebo méně. Výkon motoru minimálně 90 W. Zařízení musí být vybaveno vestavěným mikrometrem pro přesné polohování vzorku vůči řeznému kotouči. Požadovaná přesnost mikrometru je 100 µm (0,1 mm) nebo lepší. Pila musí být kompatibilní s řeznými kotouči o průměru až 178 mm s upínacím otvorem 12,7 mm. Musí umožňovat dělení vzorků o průměru minimálně 35 mm. Integrovaný systém chlazení řezu kapalinou s recirkulační nádrží o objemu minimálně 0,5 litru. Integrované zařízení pro údržbu (oživování) diamantových kotoučů. Napájení 230 V / 50 Hz. Maximální rozměry zařízení (Š x H x V): 400 x 600 x 350 mm. Maximální hmotnost 40 kg. Součástí dodávky musí být příslušenství, které umožní přestavbu pily na konfiguraci stolní pily pro manuální dělení větších nebo specificky tvarovaných vzorků. Dodávka musí obsahovat sadu univerzálních držáků pro různé typy vzorků, zahrnující minimálně: - držák pro metalografické výbrusy o průměru 30 mm. - držák pro tyče a trubky (do průměru min 10 mm). - držák pro vzorky nepravidelných tvarů (do velikosti min 20 mm). - držák pro přípravu tenkých řezů a petrografických výbrusů. - jednoduchý sedlový držák (V-blok) pro upnutí vzorků do průměru min 20 mm. Minimálně jeden pár přírub pro bezpečné uchycení řezného kotouče. Startovací sada spotřebního materiálu: Minimálně 1 ks diamantového řezného kotouče o průměru cca 150 mm, vhodného pro dělení tvrdých a křehkých materiálů. Minimálně 1 litr koncentrátu řezné kapaliny. Součástí celkové ceny musí být instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. |  |  |  |  | Součástí celkové ceny musí být instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. |  | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 404 |  | 400000 | 400000 |  | 0
3 | Zařízení pro zalévání vzorků UV tvrditelnými pryskyřicemi | 1 | ks | Předmětem je dodávka systému pro rychlou přípravu materiálových nebo metalografických vzorků. Systém musí umožňovat zalévání vzorků do transparentní, tekuté pryskyřice a její následné rychlé vytvrzení pomocí UV světla. Technické parametry a vlastnosti zařízení (zalévací jednotky): Vytvrzování pomocí UV světla o vlnové délce v rozsahu 365 – 405 nm. Proces vytvrzování musí probíhat automaticky, s automatickým vypnutím UV zdroje po dokončení cyklu. Zařízení musí umožňovat přípravu vzorků v zalévacích miskách o průměru od 25 mm do 60 mm. Zařízení musí umožnit zalití vzorku o výšce minimálně 60 mm. Vnější rozměry: průměr do 200 mm, výška do 200 mm. Hmotnost zařízení maximálně 2 kg. Povrch zařízení musí být vyroben z odolného materiálu, např. z kovu (eloxovaný hliník nebo ekvivalent). Napájení 230 V / 50 Hz. Požadované příslušenství a spotřební materiál (musí být součástí dodávky): Sada zalévacích misek určených pro zalévání UV tvrditelnými pryskyřicemi (minimálně 3 ks) pro výbrusy o průměru 30 mm. Minimálně 1 litr jednosložkové, UV světlem vytvrditelné zalévací pryskyřice. Pryskyřice musí být po vytvrzení vysoce transparentní, bez barevného nádechu a bez bublin. Sada svorek pro fixaci tenkých nebo nepravidelných vzorků ve stabilní poloze během zalévání, minimálně 100 kusů v různých provedeních. Součástí ceny musí být instalace zařízení a zaškolení obsluhy. |  |  |  |  | Součástí ceny musí být instalace zařízení a zaškolení obsluhy. |  | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 405a |  | 50000 | 50000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 1000000 | 0