## List1
číslo položky | Název | Specifikace | Počet ks | Nabízené zboží (výrobce, typ, webový odkaz apod.) | Nabídková cena/ks Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH
1 | Transportní lůžko bez vah | Váhy: bez vah Vnější rozměry: podle velikosti pasivní matrace (193 x 66 x 8 cm) Standardní provedení s krytem podvozku Barva lakovaných částí lůžka: RAL 9006 Kolečka: 4 kolečka o min. průměru 200 mm, 1 antistatické kolečko + výsuvné 5. kolečko vybaveného funkcí tlumení nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami či nerovnými povrchy Brždění koleček: centrální ovládání koleček ovládané ze čtyř stran Hydraulický zdvih včetně nožního ovladače nastavení výšky Pár lakovaných postranních lišt na příslušenství Bez lišt u hlavy a nohou Polohování zádového a stehenní dílu plynovou pružinou + polohování lýtkového dílu mechanickým rastrem Tlačná madla u hlavy, musí umožňovat umístění infuzního stojanu a transportní madla v jednom Bez tlačných madel u nohou | 3 |  |  | 0
2 | Pasivní matrace | Pasivní matrace pro trasnportní lůžko bez vah Provedení: kompatibilita s 4 dílnou ložnou plochou PU pěna, monoblok Materiál a barva horního potahu - Sioen, šedá Spodní potah s antisllipem rozměry: 193 x 66 x 8 cm | 3 |  |  | 0
3 | Box na příslušenství pod zádovým dílem | Box na příslušenství pod zádovým dílem - kompatibilní s transportním lůžkem kompatibilní s držákem kyslíkové lahve nosnost min. 8 kg | 3 |  |  | 0
4 | Multifunkční polička 3v1 | Multifunkční polička 3v1 k transportním lůžkům Materiál: HPL plast + lakované části RAL 9006 Umístění do pouzder v nožní části | 3 |  |  | 0
5 | Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče | Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka Ložná plocha: 4 dílná Podvozek na sloupové konstrukci Základní vlastnosti: S váhami Integrovaná aktivní matrace - ovládání matrace i lůžka je integrováno do jediného ovládacího panelu zabudovaného do lůžka Zonové potahy s kluzným středem pro lehčí polohování pacienta a okraji pro snadnější uchopení podporujícími bezpečnou mobilizaci pacienta Aktivní matrace by měla zajišťovat prevenci vzniku dekubitů - matrace automaticky zahájí proces optimalizace tlaku jakmile je pacient na lůžku Barvy kov: RAL 9006 Kolečka: 4 dvojitá kolečka, min. průměru 125 mm, 1 antistatické kolečko + výsuvné 5. kolečko vybaveného funkcí tlumení nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami či nerovnými povrchy 4 centrálně bržděná kolečka, 4 brzdové pedály, bržděno od hlavy Nožní ovladače (nastavení laterálního náklonu) Podvozek standardní s multifuknkčním adaptérem pro umístění hrazdy Dělené plastové postranice Bez vstávacího madla Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou Bez poličky na lůžkoviny 4 rohová pouzdrav v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním Sloupové zdvíhové jednotky Sesterský ovladač s ACP panelem Záložní akumulátor s indikátorem stavu | 1 |  |  | 0
6 | Hrazda lakovaná | Napřímovací hrazda k lůžku pro nemocniční péči lakováno RAL 9006 umístění do pouzdra D34 | 1 |  |  | 0
7 | Plastová rukojeť navíjecí | Šedá plastová rukojeť navíjecí plastový triangl popruh šíře min. 35 mm délka min. 600 mm nastavitelná smyčka min. 280 mm výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu k zavěšení na hrazdu lůžka | 1 |  |  | 0
8 | Teleskopický infuzní stojan | Kompatibilní s nemocničním lůžkem umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adaptér) chormovaný 4 plastové háčky | 1 |  |  | 0
9 | Infuzní držák | Lakovaný držák infuzí 3 háčky umístění na hrazdu lakováno RAL 9006 | 1 |  |  | 0
10 | Držák sáčku na moč | Kompatibilní s nemocničním lůžkem Držák na sáček na moč - upevnění do háčku lišty postele lakováno přáskovým polyesterem, barva RAL 9002 | 1 |  |  | 0
11 | Pečovatelské lůžko | Univerzální nízké pečovatelské/nemocniční lůžko Bez laterálního náklonu Dělené teleskopické postranice, úzké provedení Hliníková čela s HPL výplní, lakovaná madla 4 horizontální rohová nárazová kolečka Bez fixačních pomůcek Lakované části lůžka barva RAL 9006 Dvoupolohové prodloužení lýtkového dílu Kolečka: 4 dvojitá kolečka, min. průměru 125 mm, 1 antistatické kolečko + výsuvné 5. kolečko vybaveného funkcí tlumení nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami či nerovnými povrchy centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od nožní části Bez vstávacího madla Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části) Bez poličky na lůžkoviny Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka Automatické zastavení zádového dílu max. ve 30 stupních Bez nočního podsvětlení Sesterský ovladač Bez pacientských ovladačů | 1 |  |  | 0
12 | Pasivní matrace | Rozměr: 200 x 86,5 x 14 cm kompatibilní s pečovatelským lůžkem voděodolný, paropropustný potah ochrana zipu Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy Vrchní plochu tvoří polyetherova studená pěna Spodní plochu tvoří polyetherová pěna Pěnové spojení bez lepicích švů | 1 |  |  | 0
13 | Hrazda lakovaná | Napřímovací hrazda k lůžku pro nemocniční péči lakováno RAL 9006 umístění do pouzdra D34 | 1 |  |  | 0
14 | Plastová rukojeť navíjecí | Šedá plastová rukojeť navíjecí plastový triangl popruh šíře min. 35 mm délka min. 600 mm nastavitelná smyčka min. 280 mm výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu k zavěšení na hrazdu lůžka | 1 |  |  | 0
15 | Pojízdný infuzní stojan | Kompatibilní s pečovatelským lůžkem 4 plastové háčky celkem 5 dvojitých koleček (2 antistatická kolečka), večkerá kolečka s brzdou výškově nastavitelný od 1250 do 2000 mm | 1 |  |  | 0
16 | Infuzní držák | Lakovaný držák infuzí 3 háčky umístění na hrazdu lakováno RAL 9006 | 1 |  |  | 0
17 | Stolek k lůžku | Stolek k pečovatelskému lůžku Integrovaná jídlení deska Velká spodní zásuvka Pojízdný, kolečka dvojitá, bržděná barva korpusu RAL 9006 deska barva bílá plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky | 1 |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (bude uvedena v krycím listu) |  |  |  |  | 0