## List2
Příloha č. 1 Smlouvy
Aerodynamický výukový tunel
Obecný popis
Cílem výstavby aerodynamického výukového tunelu je umožnit měření studentských úloh, jak v rámci výuky, tak i v rámci kvalifikačních prací (bakalářské, magisterské, doktorské). Těmto požadavkům musí výuková trať odpovídat, tj. musí mít dostatečné parametry proudící tekutiny, dostatečný měřící prostor a musí být vybavena kvalitní měřicí aparaturou.
Podrobná minimální technická specifikace komponent
Konstrukce aerodynamického tunelu
# | Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota
1 | příčný průřez měřicího prostoru | 0,3 m x 0,2 m a více
2 | poměr stran průřezu měřicího prostoru | 3 ku 2
3 | délka odnímatelného měřicího prostoru | 0,6 až 0,8 m
4 | uzpůsobení měřicího prostoru pro použití laserových metod (PIV a LDA) při výuce | ano
5 | v měřícím prostoru musí být potlačeny koutové víry (průřez uklidňovací komory ve tvaru osmihranu) | ano
6 | rychlost proudu vzduchu v měřicím prostoru | 85 m/s a více
7 | minimální rychlost stabilního proudu vzduchu | 10 m/s
8 | nerovnoměrnost pole středních rychlostí na výstupu z kontrakční dýzy v 80 % průřezu | max. 0,5 %
9 | tloušťka mezních vrstev na výstupu | max. 5 mm
10 | nejvyšší přípustná intenzita turbulence v příčném průřezu na výstupu z dýzy vyjma mezní vrstvy | max. 0,4 %
11 | stavební rozměry aerodynamického výukového tunelu | cca 2 x 5 m
12 | součástí dodávky bude výkresová dokumentace, schéma zapojení, návody k obsluze | ano
Systém pohonu
# | Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota
13 | elektrorevize (výchozí revizní zpráva) | ano
14 | maximální příkon motoru ventilátoru | max. 55 kW (z provozních důvodů objednatele)
15 | regulace frekvenčním měničem umístěným v rozvaděči | ano
16 | pohon musí splňovat EMC vlastnosti dané normou | ano
17 | testování splnění podmínek odrušení pohonu musí být testováno metodou CTA | ano
systém řízení a měření
# | Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota
18 | řídící počítač | ano
19 | software vyvinutý v NI LabVIEW (žadatel je držitelem licencí LabView, není nutné zakoupení licence) | ano
20 | měření barometrického tlaku | maximální chyba 1%
21 | měření okolní teploty a teploty v měřicím prostoru | maximální chyba 0,2 °C
22 | měření vlhkosti okolního vzduchu | maximální chyba 2%
23 | měření rychlosti proudění v měřicím prostoru v rozsahu 10 až 85 m/s | maximální chyba určené hodnoty v definovaném rozsahu 1%
24 | automatické udržování rychlosti proudu vzduchu v měřičím prostoru | max. odchylka 1%
3D traverzér
# | Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota
25 | návrh a výroba 3D traverzéru schopného umožnit proměření celého měřicího prostoru | ano
26 | ovládání traverzéru z měřicího počítače | ano
27 | manuální a plně automatický mód traverzéru | ano
Další požadavky
# | Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota
28 | Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení v laboratoři UD111, v areálu Západočeské univerzity, Fakulta strojní, Univerzitní 22, Plzeň. | ano
29 | Během instalace nesmí být bez předchozí domluvy omezen provoz ostatních zařízení umístěných v laboratoři. K předem domluvenému přerušení chodu laboratoře může být pouze na dobu nezbytně nutnou. | ano
30 | Součástí dodávky musí být instalace zařízení u objednavatele, uvedení do chodu, provedení demonstračního měření a zaškolení obsluhy zadavatele. | ano
31 | Před předáním bude provedeno zkalibrování zařízení, při kterém bude zkontrolováno dodržení všech požadovaných parametrů. | ano
32 | Doba realizace veřejné zakázky | 15 týdnů, nejpoději však do 25.8.2018
33 | Součástí dodávky musí být záruční doba | záruka alespoň 24 měsíců
Hodnotící kritéria
# | Hodnotící kritérium | Dodavatelem garantovaná hodnota
1 | Nabídková cena v Kč bez DPH | [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
2 | Intenzita turbulence v příčném průřezu na výstupu z dýzy vyjma mezní vrstvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] %
3 | Odchylka rozložení střední rychlosti na výstupu z kontrakční dýzy | [DOPLNÍ DODAVATEL] %