Příloha č. 4 - Technická specifikace Cyklická korozní komora

Technická specifikace Cyklické korozní komory:

- Musí umožňovat testy: solná mlha, kondenzační vlhkost, sušení vzduchem, kontrolovaná vlhkost.

- Musí umožňovat realizaci testu P-VW 1210 při předpokladu vlhkosti 50% a teploty 20°C v místnosti, kde bude komora umístěná.

- Test standardní solná mlha: teplota od okolní teploty minimálně + 45°C, vlhkostní rozsah 95-100% RH, spádová rychlost solné mlhy nastavitelná v interval minimálně od 0,6 do 2,4 ml/80 cm2/hod. Teplotní rozsah sytiče vzduchu minimálně + 60°C od okolní teploty.

- Test kondenzační vlhkost: teplota od okolní teploty minimálně + 65°C, vlhkostní rozsah 95-100% RH.

- Test sušení vzduchem: teplota od okolní teploty minimálně + 65°C, vlhkost nemusí být u tohoto testu regulována.

- Test kontrolovaná vlhkost při předpokladu teploty okolí 20°C a vlhkosti 50%: teplota od okolní teploty v intervalu minimálně od 25°C do minimálně + 60°C, kontrolovaná vlhkost pro uvedený interval teplot minimálně od 25% RH do minimálně 75% RH.

- Měření teploty komory a sytiče vzduchu nusí být minimálně s rozlišením 0,1°C.

- Komora musí být vybavena výstupem vně budovy, tak aby před každým otevřením bylo možné atmosféru komory vypustit vně budovy.

- Komora musí být odolná vůči korozi a musí být vybavena průhledem.

- Tesnění komory musí být realizováno suché.

- Víko musí být vybaveno pneumatickým zavírání a otevíráním a musí obsahovat okno.

- Vnitřní objem prostoru musí být minimálně 420 l maximálně 500 l.

- Zástavbové rozměry komory, tj. minimální vzdálenost od stěny místnosti nutná pro přípojná potrubí + rozměr komory: šířka maximálně 230 cm, hloubka maximálně 110 cm, výška maximálně 250 cm.

- Ovládání komory musí být v češtině.

- Součástí dodávky musí být software, který bude umožňovat záznam dat teploty a vlhkosti z celého měření (testu), definovat jednotlivé cykly testu, prostředí programu může být ČJ či ANJ.

- Komora musí být vybavena kolečky pro jednoduchý transport.

- Součástí dodávky musí být doprava do místa Teslova 11, Plzeň.

- Součástí dodávky musí být instalace a zaškolení v rozsahu minimálně 2 hodin.

- Součástí dodávky musí být prohlídka po roce provozu.

- Součástí dodávky musí být základní regál pro umístění malých a velkých vzorků.

- Záruka minimálně 1 rok.