TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zásobník vakua

Popis zařízení: "Předmětem dodávky je zásobník vakua, jehož hlavní úlohou je prodloužení životnosti primárních rotačních vakuových pump a také tímto zásobníkem snižujeme riziko zavzdušnění analytické komory SARPES a nezbytného okolí o objemu zhruba 100 litrů“.

- Zásobník musí být vyroben z nerezové oceli a jeho objem bude minimálně 500 litrů (500dm3). Velikost zásobníku je určena vnějším rozměrem o délce 1500 mm (označeno jako písmeno x) a vnější výškou o rozměru 500 mm (označeno jako písmeno y). Hloubka je označena písmenem z podle přiloženého náčrtu.

- Hodnota dosaženého vakua musí být minimálně 5.10-2 mbar dosaženého suchou vývěvou. Hodnota tohoto tlaku je nutnou podmínkou pro spuštění turbomolekulární pumpy (není předmětem dodávky).

- Zásobník vakua je umístěn na otočných kolečkách s možností aretace pohybu (4 kusy) v celkové výšce nepřesahující výšku 600 mm (na náčrtu označeno písmenem u)

- Dodávka obsahuje minimálně 4 kusy příruby o rozměru KF 25 a 1 ks o rozměru KF 40 (připojení suché vývěvy) a 1ks o rozměru KF16 (připojení vakuové měrky). Jejich umístění je znázorněno na přiloženém náčrtu. Jejich přesná pozice bude určena a schválena na základě dodaného schématu před výrobou.

- Připojení mezi Zásobníkem vakua a chemicky odolnou suchou vývěvou musí splňovat podmínku čerpací rychlosti (objemu) min. 5m3/hod a zároveň musí splňovat podmínku, kdy je vodivost přípojného potrubí C  > 1,39 l/s.

- Zásobník vakua musí být vybaven elektricky ovládaným ventilem, nebo vakuovým zpětným ventilem mezi suchou vývěvou a zásobníkem vakua. Dále bude zásobník na všech dalších vývodech vybaven alespoň ručně ovládaným ventilem (min. 3 kusy).

- Zásobník vakua obsahuje digitální vakuovou měrku s displejem pro zobrazení a aktuálních a nastavených hodnot vakua v zásobníku.

- Elektrický rozvaděč zahrnuje polovodičové relé a vhodný vestavěný napájecí zdroj.

- Konzultační schůzka s dodavatelem zásobníka vakua ke schválení výsledného návrhu před zadáním do výroby do 21 dní po podpisu smlouvy.

- Součástí je doprava na místo dodání. Dále součástí je instalace v místě dodání a zaškolení     obsluhy zařízení.