## List1
„ERDF KVALITA ZČU - FST 03Zkušební stand Zařízení pro creepové a nízkocyklové testování s kombinovaným chemickým namáháním“
Příloha č. 1 Kupní smlouvy – parametry dodávaného Zboží
Zkušební stroj
položka | název | splňuje ANO/NE* | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Přesný zkušební Zařízení splňující normy DIN EN ISO 7500-1 který umožnuje provádění creepových testů a nízkocyklové únavy na jednom stroji.
B. | Zařízení umožňuje provádět tahové, tlakové, ohybové zkoušky, creepové testy, nízkocyklové testy, slow strain rate tensile test(SSRT) a hodnocení náchylnosti materiálů k účinkům vysokotlakého plynu v dutých zkušebních vzorcích.
C. | Zařízení včetně příslušenství dovoluje testovat a vyhodnocovat zkoušky dle ISO 7039:2024 (hodnocení náchylnosti materiálů k účinkům vysokotlakého plynu v dutých zkušebních kusech) pro plyn vodík.
D. | Celková tuhost rámu Zařízení je větší než 410 kN/mm a to jak v tahu, tak v tlaku včetně snímače síly (deklarovaná protokolem z reálné zkoušky, nikoliv simulací).
E. | Je dimenzován na zatížení min. ≥ ± 100 kN, umožňuje uchycení i vlastních přípravků ve spodní části prostoru stroje, pomocí např. montážních, upínacích desek se závity apod.
F. | Má minimálně jeden plnohodnotný pracovní prostor.
G. | Elektromechanický pohon s bezúdržbovou konstrukcí vhodnou pro dlouhodobé zkoušky do 10 000 hodin.
H. | Dodané Zařízení umožňuje plynulé nastavení výškové polohy příčníku v pracovním prostoru stroje.
I. | Rychlost pohybu příčníku je nastavitelná pro jednotlivé typy zkoušek v minimálním rozsahu 0,001 mm/h – 250 mm/min., s přesností lepší než +/- 0,1 % z nastavené hodnoty v průměru za 5 s nebo na dráze 10 mm.
J. | Pro testování únavy je požadována minimální frekvence ≥1 Hz s amplitudou deformace ≥100 μm, měřené průtahoměrem na vzorku s počáteční měřenou délkou 25 mm
K. | Řídicí systém a pohon Zařízení umožňuje všechny režimy rychlosti zatěžování popsané v normě ISO 6892-1.
L. | Pohon Zařízení a jeho příslušenství musí umožňovat cyklické zkoušky v režimu tah-tlak s přechodem přes nulové zatížení s vymezením vůlí, které by se negativně projevili v záznamu deformace a zatížení zkušebního tělesa.
M. | Možnost krátkodobých kvazistatických zkoušek.
N. | Rozlišení řízení polohy příčníku je menší než 0,2 nm.[1]
[1] Zadavatel si vyhrazuje právo na prokázání tohoto parametru před přejímkou zkušebního stroje demonstrování regulací pohonu v řídícím softwaru a pomocí kalibrovaného externího snímače dráhy schopného detekovat přírůstky posuvu příčníku alespoň po 10 nm. Součástí demonstrace bude dokumentace obsahující výsledky a záznamy ve formátu *xls a záznam přímo ze stroje, tj. snímek obrazovky nebo dokument ze záznamového systému stroje. Neprokázání tohoto parametru vede automaticky k vyloučení účastníka z výběrového řízení.
O. | Dodané Zařízení umožňuje reprodukovatelnost polohy příčníku na celé jeho dráze ± 2 μm nebo lepší (reprodukovatelnost ≤ ± 2 μm).
P. | Ergonomické rozložení zkušebního prostoru umožňuje maximální flexibilitu při přípravě a provádění zkoušek.
Q. | Dálkové ovládání stroje umožňuje ovládání stroje, a to minimálně s funkcí nastavení polohy příčníku, zobrazování polohy příčníku a aktuální hodnoty zatížení.
R. | Možnost testování vzorků po dobu alespoň (≥) 10 000 hodin.
S. | Stroj musí mít automatickou ochranu proti přetížení.
T. | Minimální zdvih příčníku pro provádění požadovaných zkoušek je 200 mm.
U. | Dostatečný pracovní prostor o rozměrech (výška x šířka) ≥ 1000 x 680 mm
V. | Celková výška stroje nesmí přesáhnout 2,7 m.
W. | Napájení stroje 230 V, 50Hz, jištění max 16A.
X. | Ustavení stroje na podlahu bez nutnosti kotvení a s pasivním tlumením vibrací.
Teplotní komora
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Teplotní komora není součástí dodávky, ale stroj i SW systém musí být na její připojení připraven.
Snímač síly
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Nominální síla minimálně +/-100 kN.(Nominální síla ≥ +/-100 kN)
B. | Třída přesnosti 0.5 (a nebo lepší) pro síly od 1000 N nebo nižší (podle ISO 7500-1).
C. | Třída přesnosti 1 (a nebo lepší) pro síly od 200 N nebo nižší (podle ISO 7500-1).
D. | Konstrukce snímače eliminuje vliv ohybových a krouticích momentů na měření osového zatížení
E. | Má platný kalibrační certifikát (podle ISO 7500-1).
F. | Maximální zátěžná síla (povolené přetížení) ≥ ± 125 kN bez vlivu na kalibraci snímače.
Upínání vzorků
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Zařízení obsahuje veškeré příslušenství pro plnění vzorků, proplach a testování dutých zkušebních těles (upínací zavit vzorku M12x1) pomocí vodíkové láhve s tlakem 200 barů včetně nezbytného příslušenství pro okamžitý provoz s minimálně následujícími parametry:
· testovací maximální tlak minimálně (≥) 200 bar,
· připojení k lahvi H2 a redukčního ventil.
· uchopovací zařízení pro duté vzorky, pro zkoušky se závitovou hlavou,
· snímač tlaku vodíku vzorku 200 barů s monitorováním přes řídící software stroje
B. | Sada vložek pro upnutí dutých vzorů M12x1.
C. | Přípravek na vyrovnání souososti pro osové vyrovnání podle ISO 23788.
D. | Přesné osové zatížení tahem, tlakem či střídavé podle ASTM E1012
Kontaktní průtahoměr – snímač deformace :
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Snímač prodloužení musí umožnit zpětnovazební řízení pohybu příčníku Zařízení.
B. | Počáteční měřená délka snímače v rozmezí 20 až 30 mm
C. | Rozsah snímače prodloužení musí být minimálně v rozsahu +12 mm / -2 mm.
D. | Pro válcové vzorky o průměru minimálně 2 až 25 mm
E. | Plochý vzorek o tloušťce až 12 mm, šířce až 30 mm
F. | Kontaktní průtahoměr musí umožnit měřit prodloužení až do lomu zkušebního tělesa, musí být odolný proti dynamickým rázům.
G. | Průtahoměr musí být schopen automaticky odfiltrovat vnější rušení (vibrace a podobně).
H. | Musí umožnit měření v přesnosti minimálně ≤ 0,5 u zkoušek prováděných za pokojové teploty podle EN ISO 9513.
I. | Rozlišení kontaktního průtahoměru musí být minimálně ≤ 0,02 μm.(a menši)
Řídící PC
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Součástí dodávky musí být pracovní stanice optimalizovaná pro provoz dodaného zařízení včetně nezbytného příslušenství pro okamžitý provoz s minimálně následujícími parametry:
· 1 x procesor min. 10 jádra, min. 12 MB cache, minimální výkon (bodový zisk pro procesor) v rámci konfigurace nabízeného Zařízení v minimální výši 25 600 bodů v hodnocení PassMark testu (splnění požadavku lze ověřit prostřednictvím software PerformanceTestTM verze 11. dostupného na http://www.passmark.com/products/pt.htm)
· paměť RAM: 16 GB DDR,
· 2 x SSD 1TB – nastavené v RAID 1 (Mirror)
· LAN 10/100/1000,
· 3 x USB 3.1,
· klávesnice CZ, myš,
· operační systém kompatibilní s ovládacím SW pro dodané Zařízení,
· operační systém musí mít uživatelské prostředí v českém jazyce,
· 1 kusy LCD monitorů o velikosti min. 24“, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD).
Řídící systém a Software
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Součásti dodávky musí být software na řízení testů, zpracování a vyhodnoceni naměřených dat.
B. | Kompletní moduly pro zkoušky tečením nebo kombinace únavy s tečením, tečením do lomu, únavy materiálu, kvazistatických tahových, tlakových a ohybových zkoušek a cyklické zkoušky, jakož i možnost silově anebo deformačně řízeného chodu zkoušky se zpětnou vazbou dle ISO 6892.
C. | Možnost blokového zatěžování v uživatelem definovaných krocích
D. | Software musí být připraven pro instalaci teplotní komory a ovládání teplotní komory, a musí umožňovat měření a záznam teploty i v režimu ohřevu na zadanou teplotu (před samotnou zkouškou). Včetně dokumentace komunikace Zařízení s pecí.
E. | Řídicí software je kompatibilní s nainstalovaným operačním systémem řídicího PC a zaručuje výkonově i funkčně plnohodnotnou, efektivní a bezkonfliktní práci s dodaným zařízením tak, aby bylo umožněno jeho plné využití.
F. | Měření, záznam a zpracováni dat ze snímačů síly, deformace musí být integrováno v jednom uživatelském rozhraní s přípravou pro teplotu (v případě následného dovybavení Zařízení pecí).
G. | Zpětné vyhodnocení výsledků zkoušky při změně vstupních parametrů (například rozměrů zkušebního tělesa)
H. | Software musí umožňovat správu uživatelů pro udělení administrátorského přístupu a přístupů s omezenými právy více uživatelům
I. | On-line korekce měřené dráhy z příčníku pomocí předem vyhodnocené korekční křivky.
J. | Software musí umožnovat export výsledků do Wordu, ASCII, PDF a surových dat do CSV nebo Excelu
K. | Rychlost přenosu dat do řídícího PC min. 500 Hz.
L. | Připojení a začlenění do řídícího SW Zařízení dalších vstupů a výstupů pro dodatečné připojení externích čidel a zařízení, a to o minimálním počtu:
· 1 x analogový vstup s hodnotou ±10 V.
· 2 x analogové výstupy s hodnotou ± 10 V.
· 4 digitální vstupy, izolované
· 3 digitální výstupy, izolované
M | Možnost připojení a používání snímačů síly Xforce P 200N a Xforce HP 10kN k Zařízení, přičemž je požadována plná kompatibilita řídicího systému a softwaru Zařízení se snímači síly bez nutnosti dodatečných nákupů či úprav. Alternativně lze řešit dodávkou vlastních snímačů síly s 200N a 10kN s třídou přesnosti 0,5 od 1 % nominální síly.
N | Možnost využívání již vytvořených zkušebních postupů v softwaru testXpert 2 a testXpert 3, včetně možnosti jejich zpětného ukládání a následného použití na jiném zařízení.
O | Kompatibilita řídící elektroniky Zařízení s kartou National Instruments 6321 z důvodu možnosti využití dalších 8 kanálů synchronizovaných se zkouškou (a začlenění do řídícího SW Zařízení). Alternativně lze řešit dodávkou vlastní karty se stejnými nebo lepšími parametry, připojitelné do řídicí elektroniky Zařízení.
P | Software musí mít uživatelské prostředí v českém jazyce.
Ostatní
položka | název | splňuje ANO/NE | Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží/Název výrobce, výrobku* (vyplní a podrobně popíše dodavatel)
A. | Součástí dodávky musí být manuál na obsluhu zařízení v ČJ.
B. | Pokud jsou kdekoliv v této technické specifikaci použity konkrétní názvy či obchodní označení, jedná se o označení a vymezení stávajícího prostředí zadavatele z důvodu zajištění kompatibility.
C. | Dodavatel je povinen prokázat funkčnost, stabilitu a splnění všech deklarovaných technických parametrů dodaného Zařízení prostřednictvím provedení akceptační zkoušky. Viz. příloha 3. kupní smlouvy.
D. | Zařízení musí být dodáno nové, plně funkční, kompletní a připraveno k okamžitému použití zadavatelem, tedy včetně veškerého řídicího systému a dalšího vybavení nezbytného k plné funkčnosti Zařízení, včetně jejich podsystémů, přičemž ovládání Zařízení či podsystému musí být přes jednoduché uživatelské rozhraní - např. ovládací panel.
E. | V případě pochybnosti zadavatele o deklarovaných technických parametrech dodavatelem nabízeného řešení si zadavatel vyhrazuje právo na vlastní ověření případně ověření třetí stranou. Pokud by dodavatelem nabízené řešení neodpovídalo deklarovaným vlastnostem nebo se lišilo od požadavků uvedených v technické specifikaci, tak si zadavatel vyhrazuje právo toto řešení vyloučit z výběrového řízení nebo nepřevzít při dokumentované přejímce bez náhrady škody. Dodavatel se také zavazuje, že uhradí vzniklé náklady za ověření, pokud budou tímto způsobem odhaleny nesrovnalosti s nabízeným řešením nebo parametry které nesplňují požadavky technické specifikace.
F. | Po dobu 24 měsíců od přechodu vlastnického práva na Zadavatele (tj. po dobu záruky za jakost) jsou poskytovány bezplatné služby záručního servisu, a to v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
· poskytování veškerých servisních úkonů tak, aby po celou výše uvedenou dobu záruky Zařízení splňovalo požadavky Zadavatele specifikované v této zadávací dokumentaci;
· výměna/oprava vadných (nefunkčních) dílů a příslušenství, odstraňování vad Zařízení či vad způsobených provozem Zařízení, provádění seřizování a ověřování Zařízení;
· odstraňování reklamovaných vad;
· v případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím;
· bezodkladné odstraňování vad, přičemž nejdéle do dvaceti (20) kalendářních dnů, není-li s Kupujícím dohodnuta písemně (prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu uvedenou ve smlouvě) jiná lhůta.
splňuje ANO/NE* | doplní dodavatel